招 标 文 件

项目名称：普宁华侨医院电子处方及医生工作站信息

系统集成改造升级和医疗设备采购项目

项目编号：PNHQ423G/YD10G0628

采 购 人：普宁华侨医院

代理机构：广州有德招标代理有限公司

日　　期：二〇一〇年九月

目    录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  用户需求书	6

第三部分　投标人须知	48

第四部分　合同书格式	65

第五部分　投标文件格式	74

一、资格性文件	76

1.1 投标函	76

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书	77

1.3投标保证金交纳凭证	79

1.4中标服务费支付承诺书	80

1.5关于资格的声明函	81

二、商务部分	83

2.1投标人综合概况	84

2.2商务条款响应表	87

2.3售后服务方案	88

三、技术部分	89

3.1货物说明一览表	89

3.2技术条款响应表	90

3.3技术方案	91

四、价格部分	92

4.1开标一览表	92

4.2投标报价明细表	93

- 第一部分  投标邀请函

广州有德招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受普宁华侨医院（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目（项目编号：PNHQ423G/YD10G0628）进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项公告如下：

一、项目简介

1、项目编号：PNHQ423G/YD10G0628

2、项目名称：普宁华侨医院电子处方及医生工作站信息系统集成改造升级和医疗设备采购项目

3、采购项目类别：货物类

4、采购内容及预算：

| 分包号 | 包组名称 | 采购货物内容 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 电子处方及医生工作站信息系统集成改造升级 | 电子处方及医生工作站信息系统集成软件开发、电脑设备、服务器、存储及备份软件等 | ￥3,890,000.00元 |
| 分包2 | 医疗设备 | 1、500mA一体化程控医用诊断X射线机一套；2、数字化心电工作站一套；3、全数字化彩色多普勒超声波诊断系统一套；4、三晶片关节镜系统一套；5、干式激光相机一套；6、尿液分析仪一套；7、荧光免疫分析仪一套；8、插卡式幽门螺杆菌（HP）测试仪一套；9、高档应用型双能X线骨密度仪一套； | ￥3,985,000.00元 |

投标人的投标价格不能超过所投分包的采购预算，否则视为无效投标。

5、交货期：自签订合同后30天内交货、调试完毕。

二、项目内容及需求：

本项目共2个分包，投标人可就任何分包或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。（项目内容详见招标文件的采购项目内容）

三、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册并具有独立承担民事责任能力的法人；

2、注册资金不低于人民币100万元，符合相关的生产或经营范围；

3、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

4、本项目不接受联合体投标；

5、分包一投标人资格还需具备以下要求：

- 在揭阳市有直接注册的能承担即时服务的机构（报名提供有关证明材料文件原件查验）或委托售后服务机构（提供委托文件原件）；

- 必须具有计算机信息系统集成三级或以上资质（原件备查）；

- 必须提供所报主要设备制造商针对本项目的授权书（提供原件）及售后三年服务承诺书（提供原件）。

6、分包二投标人资格还需具备以下要求：

- 有关设备授权书原件及生产厂家的售后服务承诺书原件；

- 必须为投标产品的生产厂家（制造商）或其经销代理商；

- 具有有效的医疗器械经营许可证（代理商）或生产许可证（生产厂家）。

请符合资格条件的投标人凭企业法人营业执照、税务登记证及上述相关证明材料的原件（要求原件的须提供原件）、复印件（须注明“与原件相符”并加盖公章）到我公司购买招标文件。

四、因本项目分包一是信息系统集成升级改造项目，存在新旧数据库交接及不能停止使用等技术难度，为保障招标符合招标人的使用需求，保证数据库的连续性和稳定性，又不中断和影响采购人正常业务开展，并与医院现用的HIS、LIS、漏费控制系统、医保、体检等系统软件进行无缝连接集成，投标人必须通过合法途径取得采购人现用的HIS、LIS、漏费控制、医保、体检等系统软件的源代码（以下简称源代码）。

五、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2010年9月17日起至2010年10月11日上午9:00-12:00，下午14：00-17：30（法定节假日除外）

2、获取招标文件地点：广州市天河北路689号光大银行大厦15楼F2、F4室

3、获取招标文件方式：现场报名购买或邮寄

4、招标文件每套售价人民币150元，国内汇款邮购须另加人民币50元，售后不退。

收款人：广州有德招标代理有限公司

收款银行：中国光大银行广州分行

银行账号：38610188000123567

汇款单注明项目编号。汇款单连同投标人名称、邮寄地址、邮政编码、联系人、联系电话一并传真至广州有德招标代理有限公司020-22221806。我公司不承担因邮寄产生的任何责任，包括遗失或延迟等。

六、本项目不举行集中答疑会，若有疑问请以书面方式传真、电邮至政府采购代理机构。传真：020-22221806，电子邮箱：info@youde.net。

七、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者政府采购代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

八、递交投标文件、投标截止、开标的时间及地点

1、递交投标文件时间：2010年10月12日上午9:00—9:30

2、投标截止及开标时间：2010年10月12日上午9:30

3、递交投标文件及开标地点：广州市天河北路689号光大银行大厦15楼F2、F4室

九、采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）
广州有德招标代理有限公司网站（网址：www.youde.net）

十、招标文件公示/下载：普宁华侨医院电子处方及医生工作站信息系统集成改造升级和医疗设备采购项目

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

名    称：普宁华侨医院

地    址：普宁市流沙玉华路

联 系 人：秦先生

联系电话：0663-2223392

2、采购代理机构联系方式

名    称：广州有德招标代理有限公司

地    点：广州市天河北路689号光大银行大厦15楼F2、F4室

联 系 人：何小姐

联系电话：020-22644836

传    真：020-22221806

E-mail：info@youde.net

广州有德招标代理有限公司

二〇一〇年九月十七日

- 第二部分  用户需求书

一、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册并具有独立承担民事责任能力的法人；

2、注册资金不低于人民币100万元，符合相关的生产或经营范围；

3、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

4、本项目不接受联合体投标；

5、分包一投标人资格还需具备以下要求

(1)在揭阳市有直接注册的能承担即时服务的机构（报名提供有关证明材料文件原件查验）或委托售后服务机构（提供委托文件原件）；

(2)必须具有计算机信息系统集成三级或以上资质（原件备查）；

(3)必须提供所报主要设备制造商针对本项目的授权书（提供原件）及售后三年服务承诺书（提供原件）。

6、分包二投标人资格还需具备以下要求：

(1)有关设备授权书原件及生产厂家的售后服务承诺书原件；

(2)必须为投标产品的生产厂家（制造商）或其经销代理商；

(3)具有有效的医疗器械经营许可证（代理商）或生产许可证（生产厂家）。

二、项目概况：

1、项目编号：PNHQ423G/YD10G0628

2、项目名称：普宁华侨医院电子处方及医生工作站信息系统集成改造升级和医疗设备采购项目

3、采购项目类别：货物类

4、采购内容及预算：

| 分包号 | 包组名称 | 采购货物内容 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 电子处方及医生工作站信息系统集成改造升级 | 电子处方及医生工作站信息系统集成软件开发、电脑设备、服务器、存储及备份软件等 | ￥3,890,000.00元 |
| 分包2 | 医疗设备 | 1、500mA一体化程控医用诊断X射线机一套；2、数字化心电工作站一套；3、全数字化彩色多普勒超声波诊断系统一套；4、三晶片关节镜系统一套；5、干式激光相机一套；6、尿液分析仪一套；7、荧光免疫分析仪一套；8、插卡式幽门螺杆菌（HP）测试仪一套；9、高档应用型双能X线骨密度仪一套。 | ￥3,985,000.00元 |

投标人的投标价格不能超过所投分包的采购预算，否则视为无效投标。

5、交货期：自签订合同后30天内交货、调试完毕。

6、交货地点：按采购人要求。

三、项目基本要求：

“▲”部分为评审时的重要技术参数，任何的负偏离将导致严重扣分，“*”部分为不可偏离参数，任何的负偏离将导致废标。

【一】分包一：电子处方及医生工作站信息系统集成改造升级

1、概况：

普宁华侨医院使用信息化系统已经多年，目前使用的信息化系统有HIS（Hospital Information System医院信息系统）、LIS（Laboratory Information Management System 检验信息系统）、RIS（Radiology Information System放射信息系统）和PACS（Picture Archiving and Communication System图像存档与通信系统）。针对使用多年前的技术，已经不能满足目前的需求，目前医院需要在原有的软件以及设备基础上，对系统设备、软件进行改进，增加电子处方及医生工作站信息系统建设，使医院实现快捷、安全、实用的办公环境。

2、功能需求

华侨医院现有情况、条件及需求如下：

1）、医生诊室部分

全院计划放置医生工作站85个，其中门、急诊59个，住院26个，需增加网络布线点30个。

2）、药房、收费电脑分布情况

门诊收费处、急诊收费处、挂号处电脑11台，门诊西药房、急诊药房电脑4台，中药房电脑2台，急诊挂号处1台，住院收费处等合计30台。已经使用10年，计划全部另配置液晶电脑。

3）、配套电脑及专用电脑工作台等

共需配套电脑115台；配套UPS电源61个；刷卡设备包医技检查科140个（部分备用）；专用电脑工作台60台；网络跳线85条；电源插板85块。

4）、需配置数据服务器及双机设备

医院管理系统基本上是采用前后台处理的模式。前台：医嘱、处方、病历、住院、收费、记帐、打单等操作，通通都存放在后台数据库上。每天接待病人较多，医院各个业务流程对后台数据库的增加、修改多达上万次，数据流量庞大。如何保证数据库的安全，保证医院工作的连续性是目前医院面临的一个重要问题。

5）、实现医院办事流程一卡通

从挂号、收费到医疗就诊、检查检验等实现一卡通，通过医疗卡与电子病历系统对病人情况进行跟踪存档。

传统的HIS系统主要时面向财务管理的，以收入管理与药品管理为核心。因此，与收入、药品等无关的大量的诊疗数据（以电子病历为核心）都没有进入HIS系统，医生的工作还停留在手工状态。

医生工作站是面向医生的诊疗管理，以电子病历为核心的全面的计算机管理系统。医生工作站除了管理电子病历之外，还根据医生的工作特点，为医生提供工作所需的各种查询，比如常见的疾病、诊断、药品的信息等等。

通过系统提供的各种工作模板与自定义的模板，可使医生极大地提高工作效率与质量，减轻手工作业产生的种种问题，将医生从烦琐、重复的病历处理工作中解放出来。

医生工作站与HIS共享医院的基础数据（比如药品、医疗项目字典等等），并与其他子系统紧密相关，相互交换数据、互为环节、协同工作。

医生站与门诊子系统的配合，可以大大减少门诊处方的认读与录入差错，减少发药错误，减轻门诊收费人员的工作量，防止医院处方外漏，达到缩短病人在收费窗口的排队时间，提高对病人的服务质量。

医生工作站的实施，使得原来HIS系统中的病人资料得以极大的完善，原来HIS系统中病人的资料只限于病人的基本属性、与财务、药品等相关的各类资料。增加医生工作站子系统后，病人的资料库里增加了来自医生的，也是最关键、最有价值的诊疗数据，这为病人的诊断、治疗、研究、教学等提供了宝贵的电子资料与先进的计算机检索、分析的利用手段。

为保障招标符合招标人的使用需求，保证数据库的连续性和稳定性，又不中断和影响采购人正常业务开展，因此要求投标人提供的软件系统应与医院现用的HIS、LIS、漏费控制系统、医保、体检等系统软件进行无缝连接集成，在不增加采购人项目成本的情况下，投标人必须通过合法途径取得本医院现用的HIS、LIS、漏费控制、医保、体检等系统软件的源代码。诚请投标人于2010年9月29日上班时间：上午8:00-11:30,下午2:30-5:30携带相关证明文件（原件备查）及单位介绍信到普宁华侨医院进行现场勘查、咨询了解，并共同签署《普宁华侨医院招标项目现场勘查承诺书》; 如果投标人不能通过合法途径取得本医院现用软件的源代码，而造成医院新软件系统不能与现用软件系统进行无缝连接集成，医院将不予支付合同款，同时可要求中标人赔偿因此而造成本项目的损失。

▲要求应标供应商根据电子处方及医生工作站集成系统信息化建设需求设计符合普宁华侨医院门诊电子处方及医生工作站集成系统信息化建设的整体规划方案和流程。

3、采购项目需求一览表：

| 华侨医院电子处方及医生工作站信息化建设配套内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 规格 |  | 配置及性能说明 | 产地 | 数量 |  |  | 单位 |  |  | 备注 |  |  |  |
| 一、电子处方及医生工作站软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作站、电子处方软件开发 |  | 服务器端 |  | 与服务器端门诊挂号、门诊收费、门诊系统、药房系统、就诊卡、住院收费系统、LIS系统 | 中国 | 2 |  |  | 套 |  |  | ▲1、包括门诊电子病历（主诉、病史、体征、诊断意见、治疗）、中西药方、检查治疗单、检验结果的调阅； 2、与医院原有HIS、LIS、RIS、PACS系统接轨、兼容。 |  |  |  |
|  |  |  | 功能模块端口 |  | 与工作站门诊挂号、门诊收费、门诊系统、药房系统、就诊卡、住院收费系统、LIS系统接口 | 中国 | 6 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医生工作站 |  | 与诊挂号、门诊收费、门诊系统、药房系统、就诊卡、住院收费系统接口；具体分布见附件一 | 中国 | 90 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 漏费系统接口 |  | 服务器端 | 中国 | 1 |  |  | 套 |  |  | 与医院原有漏费系统接轨、兼容 |  |  |  |
|  |  |  | 漏费系统接口 |  | 工作站 | 中国 | 31 |  |  | 套 |  |  | 与医院原有漏费系统接轨、兼容 |  |  |  |
| 二、电脑设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电脑主机 |  |  |  | ≥E5400(Pentium dual core 2.7/800FSB/2M)/2G(DDR3 1333*)/320G/DVD/PS/2 Optical mouse/XP HOME及介质/NOFDD/3-3-3有限保修 | 中国 |  | 115 |  |  | 台 |  | 国际 品牌 |  |  |  |
| 3 | 电脑液晶显示器 |  |  |  | 17"4:3LCD,D-sub 接口,250nits,800:1,5ms) | 中国 |  | 115 |  |  | 台 |  | 国际 品牌 |  |  |  |
| 4 | 硬盘还原卡 |  |  |  | 保护、还原 | 中国 |  | 115 |  |  | 块 |  | 国际品牌 |  |  |  |
| 5 | UPS |  | 后备式 |  | 不间断电源 带稳压1000W | 中国 |  | 61 |  |  | 台 |  | 与工频纯在线UPS同一品牌 |  |  |  |
| 6 | 磁卡读写器 |  |  |  | 磁卡读写器 | 中国 |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 磁卡阅读器 |  |  |  | 磁卡阅读器 | 中国 |  | 140 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 就诊卡 |  | PVC磁卡 |  | 三磁道读写，表面凸码，号码预先写入，双面彩色印刷，含设计。 | 中国 |  | 50000 |  |  | 张 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电脑台 |  |  |  | 120 x 60 | 中国 |  | 60 |  |  | 张 |  | 原木定制电脑台，加散热风扇，签订合同前需提供样品供业主确认 |  |  |  |
| 10 | 附件 |  |  |  | 85条网络跳线、85块电源插板、网络布线点30个 | 中国 |  | 1 |  |  | 批 |  |  |  |  |  |
| 三、服务器、存储及备份软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 服务器 |  |  | ≥标配四个Intel 四核Xeon E7440处理器(2.4GHz, 16ML3缓存, 90W)，带1066 MT/s专用高速互连，集成iLO2远程管理,Intel7300 芯片组；标配8GB(4x2GB) 全缓冲DIMMs (DDR2-667)内存，最大可扩充至256GB，可以配置成镜像，在线备用或者高级ECC模式；内置Smart Array P400i/512MB带电池保护写缓存阵列控制器,标配8槽位SFF SAS硬盘笼,最多支持16个小尺寸SAS/SATA热插拔硬盘，标配8个可用I/O插槽：4个全长PCI-E x8, 1个全长PCI-E x4和3个半长PCI-E x4插槽，通过可选卡可增加3个PCI-X或3个PCI-E x8；集成两个NC373i多功能千兆网卡，标配4个热插拔冗余电源；6个热插拔冗余系统风扇；超薄DVD驱动器(8X/24X), 4U机架式;(含7x24x4服务包) |  |  |  |  | 中国 |  |  | 2 |  | 台 | 国际 品牌 |  |
| 12 | HBA卡 |  |  | 联接存储 |  |  |  |  | 中国 |  |  | 2 |  | 套 | 国际 品牌 |  |
| 13 | 服务器硬盘 | 146 GB硬盘 |  | 146GB 15K SAS 6G 2.5" 双端口热插拔硬盘 |  |  |  |  | 中国 |  |  | 3 |  | 套 | 国际 品牌 |  |
| 14 | 存储备份 | 双控控制器 |  |  |  |  |  |  | 中国 |  |  | 1 |  | 台 | 国际 品牌 |  |
|  |  | 磁盘主机 |  |  |  |  |  |  | 中国 |  |  | 1 |  | 台 | 国际 品牌 |  |
|  |  | 146 GB硬盘 |  | 146GB 15K FC Drive |  |  |  |  | 中国 |  |  | 8 |  | 套 | 国际 品牌 |  |
|  |  | 许可协议 |  |  |  |  |  |  | 中国 |  |  | 2 |  | 套 |  |  |
|  |  | 相关附件 |  |  |  |  |  |  | 中国 |  |  | 2 |  | 套 | 国际 品牌 |  |
|  |  | 光盘 |  |  |  |  |  |  | 中国 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |
|  |  | 线缆 |  |  |  |  |  |  | 中国 |  |  | 4 |  | 套 |  |  |
|  |  | 控制软件 |  |  |  |  |  |  | 中国 |  |  | 1 |  | 套 | 国际 品牌 |  |
| 15 | 光纤线缆 |  |  | 线缆.光纤通道卡,多模光纤线缆，用于SureFibre磁盘柜的级联、及与HBA卡、光纤交换机的连接 |  |  |  |  | 中国 |  |  | 1 |  | 套 | 国际 品牌 |  |
| 16 | 数据库容灾软件 |  |  | 实时备份：对基于MS SQL Server、Oracle的数据库进行自动监控，连续捕获和备份数据变化，一旦数据库内的数据发生变化，可实时、准确进行相应备份；并且备份服务器与主服务器硬件配置可不一样。异地备份：可通过局域网或广域网对装有数据库的服务器上的数据进行备份，即使数据发生灾难性损坏，也能及时恢复。数据回退：在主数据库服务器硬件故障或数据库文件损坏、或者发生逻辑错误时，备份的数据库可恢复到主站数据库损坏时的临界点，可完全恢复整个数据库、也可按步回退、也可按时间点回退。服务接管：在主数据库服务器宕机以后，从数据库备份服务器接管主站的IP以及对外的数据库服务，使服务器能够达到不间断运行。一主一从环境：实时;恢复;回退;接管;远程报警;定时备份;文件备份 |  |  |  |  | 中国 |  |  | 2 |  | 套 | 国际 品牌 |  |
| 17 | 以太网交换机主机 |  |  | 以太网交换机主机-单交流电源 |  |  |  |  | 中国 |  |  | 1 |  | 套 | 国际 品牌 |  |
| 18 | 光模块-SFP-GE-多模模块 |  |  | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |  |  |  |  | 中国 |  |  | 25 |  | 套 | 国际 品牌 |  |
| 19 | 以太网交换机 |  |  | 以太网交换机主机,48个10/100Base-Tx,2个10/100/1000Base-T和2个100/1000Base-X SFP |  |  |  |  | 中国 |  |  | 4 |  | 台 | 国际 品牌 |  |
| 20 | SFP-GE-SX-MM850-A光模块 |  |  | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) |  |  |  |  | 中国 |  |  | 8 |  | 台 | 国际 品牌 |  |
| 21 | 机柜 | 服务器端、交换机机柜 |  | 42U 600 x 200 x 100（含5块夹板） |  |  |  |  | 中国 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 22 | 在线式UPS | 工频纯在线UPS |  | 30KVA三进单出主机、100AH-12蓄电池60节、机柜、电源线、控制空气开关等 |  |  |  |  | 中国 |  |  | 1 |  | 套 | 国际 品牌 |  |

4、采购项目技术规格、参数及要求

（一）▲医生工作站、电子处方软件功能要求:

1）、门诊挂号系统升级功能需求

在原门诊挂号系统基础上进行升级处理，增加挂号时支持就诊卡功能，挂号时为门诊患者办理一张就诊卡，通过就诊卡记录患者ID信息，患者持卡可在医院门诊就诊、检查、治疗、取药等。

升级后支持就诊卡预存金额，患者在医院进行挂号、交费时可以用卡内资金进行支付，简化付费手续。

支持门诊就诊卡中病人基本信息可以在住院登记时调入使用。

2）、门诊收费系统升级功能需求

门诊收费系统增加就诊卡接入处理，病人持卡进行交费、诊治、医技检查、取药。

支持对医生录入的电子处方和电子检查单进行收费功能。

升级门诊收费单据打印功能，对于检查化验申请单，打印各类检查化验项目及交费金额，并且打印出病人病史及检查注意事项。

升级防漏费系统软件接口和LIS检验系统接口，刷卡即可开通检查、治疗。对病人退费进行有效控制，预留对PACS及医技　系统接口功能。

3）、门诊电子处方系统功能需求

支持就诊“一卡通”模式，保证患者就诊记录的连续性。提供代码、拼音字头和五笔字头的快速检索选取，系统自动判断按代码还是字头字段检索数据。系统更易上手，录入速度快，支持套餐组合的代码方式录入，支持全键盘操作。

门诊电子处方接诊必须支持鼠标、键盘两种输入途径，整个操作过程可以全部通过代码录入来完成。

支持对病人基本信息管理，病人主诉：医生可以手工输入病人相应的主诉和既往史信息，也可以通过鼠标点击选择自己定义的病人主述代码。诊疗记录：对于复诊病人可以显示过去的诊疗信息和处方信息，并可以对以往处方进行转方重新生成一张相同的新处方。过敏记录：医生可以查询病人的过敏历史记录。可以查看病人的基本信息。病人病史：如病人为复诊病人，则可以查询其以往的诊断信息。支持直接对病人基本信息的更正，记录病人的生理状态，记录病人过敏史。

诊断录入：记录病人诊断，支持从疾病中选择，查询诊断，支持选择医保慢性病的诊断，选择传染病的诊断，选择ICD10的诊断，支持建立个人常用诊断。

病人的处置：支持病人处置的录入，可以从模版，查询，本科室最近就诊中调用处置；支持病人处置的预览，全打印和分别打印；支持病人处置清单的打印。开具病人检验及检查申请单，并对于病人的检验及检查结果信息进行查询。开单：可在两张处置单间切换操作。医生以开检验医嘱的形式下达临床指令。检验医嘱根据勾选检验申请单上的项目生成相应的医嘱项目，同时生成相应的费用信息，直接将检验申请单和费用信息发送到检验科室。检验完成后，可直接察看检验结果。检验单经收费后可传至LIS系统，直接进行取样工作。预留对PACS系统接口。录入时支持键盘代码录入和鼠标操作录入。

支持西药处方、中药处方、草药处方等电子处方单据录入，并且系统自动划价计费；支持草药方录入服法和煎法及草药制法。在录入处方过程中根据药品名称规格、单次剂量、单次数量、使用方法、用药途径、药品服法、天数、皮试结果、费用标志等信息建立药品的明细纪录。对于需要皮试后使用的药品会系统进行及时提示。真正做到了无纸化的工作流程。常用的处方组合可以通过组套的维护事先设定，支持在开方过程中随时存入，要时只需输入组套的名称代码即可自动显示处方内容，以提高工作效率。若病人是来复诊的，对于以往使用过的处方要进行再次开方，可以通过“转方”功能调出以往处方信息即可。支持录入嘱托备注信息。

门诊电子处方格式完全符合国家标准，能满足医院对门诊电子处方打印的任何要求。电子处方要求自定义打印格式。

提供电子处方药品功效、作用、用法、用量、配伍禁忌审查查询，同一病人以前病历的查询和不同病人相同病情病历的查询。

支持医生开方权限控制，未取得处方权的人员，不允许开具处方；未取得特殊药品处方权的人员，不允许开具麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品处方。

完善的处方退药，处方退药管理退药原因，控制退药有效期，避免变质、过期失效药品的退还。支持处方部分退方，并允许多次的部分退方。

模版功能：支持模版的分级管理：全院、科室、个人；综合模版可以包括诊断，药品，检验，检查，诊疗项目；支持在药品录入界面制作个人模版；支持制作科室诊疗项目。

提供丰富的模块功能及协定处方管理，模板可按全院、科室、医生三级进行管理，协定处方保密功能完善。

检验检查常用字典：支持按纸质检验申请单查询所有的检验项目，按检查项目的执行科室查询所有的检查项目，制作个人检验检查常用字典；支持从个人检验检查常用字典中开申请单。支持检验检查单据中录入病史及注意事项等检查辅助信息。

提供检查、检验电子申请及报告结果查阅，具备灵活、稳定的LIS和PACS接口。

支持系统参数设置功能，用户管理功能、用户权限设置功能，密码修改功能等基本功能模块。

4）、中、西药房系统升级功能需求

升级就诊卡接入处理，病人凭就诊卡进行刷卡取药。

升级处方打印功能，按标准进行处方打印，处方格式可以自定义。

5）、就诊卡管理功能需求

建立个人档案功能，为各种不同类型的门诊病人建立各自的帐户，与就诊卡进行绑定。

档案修改功能，对就诊卡对应患者信息进行修改。

帐户充值，可以对就诊卡帐户进行充值操作，并且打印相应收款单据。

帐户挂失，可以对就诊卡帐户进行挂失操作。

帐户查询，可以对就诊卡帐户进行查询操作。

系统管理功能，用户管理功能，密码修改功能等。

6）、住院收费系统升级功能需求

住院收费系统增加就诊卡接入处理，病人持卡进行交费。

支持对门诊病人就诊卡中基本个人信息的数据接入功能。

升级防漏费系统软件接口和LIS检验系统接口，对病人退费进行有效控制，预留对PACS及医技系统接口功能。

（二）电脑设备要求：

| 部件 | 技术参数和规格 |
| --- | --- |
| 机型 | 台式电脑 |
| 主板芯片 | ▲英特尔G41芯片组 |
| 主板功能 | ▲提供防雷击检验报告 ， 投标时必须提供认证复印件加盖厂商公章 |
| CPU | ▲INTEL E5400 |
| 内存 | ▲2GB DDR3 –1333 MHz memory(可扩展至4GB) |
| 硬盘 | SATA 320GB（7200rpm，3.0GB/秒） |
| 硬盘功能 | ▲支持S.M.A.R.T VI（可故障前预警） |
| 网络同传 | 支持软件版网络同传功能，网络同传达到700M/分钟以上、支持临时增量、断点续传、接收端信息锁定和故障机定位、手工修改IP |
| 显卡 | 集成支持DX10显卡Intel Media X4500HD |
| 音频 | 集成Realtek HD audio with 5.1声道 |
| 网卡 | Realtek 8111C 千兆以太网卡 |
| 光驱 | SATA接口 DVD-RW |
| 其他接口 | 6个USB（2个正面，4个背面）；2 个正面音频端口；视频VGA接口；支持4个SATA接口， |
| 插槽 | 2个 PCIx 2.3，1个PCI X=x1,1个PCIe x16 |
| 键盘 | 隔电防水功能 |
| 电源 | ▲250W电源 |
| 软件系统 | ▲正版系统 |
| 显示器 | 17寸液晶 |
| 保修服务 | 三年硬件上门保修 |
| 产品认证 | （ROHS）环保标准认证；投标时必须提供认证复印件加盖厂商公章 |
| 服务、品质及稳定性保障 | ▲配置同品牌的显示器、键盘及鼠标 |
|  | 制造商服务热线可支持800电话支持服务，故障处理响应不晚于第二工作日设备制造商现场售后服务工程师上门 |
|  | 三年免费的原厂商上门售后服务 |
|  | 所有部件的原厂件，包装要求全新合格产品，包装完成，不得拆封 |
|  | *投标人投标时必须提供货物的制造商出具的针对本项目的产品授权书原件和售后三年服务承诺书原件；电脑、存储备份设备与服务器同一品牌 |

（三）服务器要求：

| 序号 | 指标 | 指标项 | 技术和规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档次定位 | 厂家机型定位 | 企业级服务器，大型数据中心 |
|  |  | 品牌 | 国际著名品牌 |
|  |  | 机箱外形及安装 | 机柜式机型，<=4U，标准机柜安装；可转换成塔式 |
| 2 | 处理器 | CPU类型 | Intel Xeon MP CPU 7400系列 |
|  |  | CPU实配规格 |  |
|  |  | CPU可扩展数量 | ≥4颗 |
| 3 | 内存 | 内存类型 | Advanced ECC PC2-5300 667MHz DDR2 FB DIMM |
|  |  | 内存实配规格 | ≥8GB |
|  |  | 内存可扩展数量 | 最大可配置≥256GB |
| 4 | 存储 | 阵列控制器配置 | ▲标配或增加阵列卡，3GB SAS通道 |
|  |  | 阵列控制器高速缓存 | ▲cache≥256MB，读出/写入，带电池保护；可扩展到512MB |
|  |  | 阵列控制器RAID功能 | ▲支持RAID0,RAID1+0,RAID5,RAID6 |
|  |  | 阵列控制器管理功能 | 支持对阵列的在线设置，支持在在线备援硬盘、在线扩容、在线阵列转换；在线调整缓存读写比率，在线调整数据条带大小，在线调整数据重建及扩展速率等功能 |
|  |  | 硬盘 | ▲3 x 146G 热交换硬盘，SAS，10K RPM；可扩展到16个 |
|  |  | 磁带机 | 支持内置式半高磁带机 |
| 5 | 网络 | 网卡 | ▲2个10/100/1000M-BaseT,自适应以太网卡,支持网络捆绑；支持TOE，RDMA和iSCSI |
| 6 | 扩展槽 | PCI插槽 | ≥4个PCI-E x4，4个PCI-E x8 可选的mezzanine卡（用于添加2个PCI-X/1000和1个PCI-X/133或3个PCI-E x8） |
| 7 | 电源 | 电源 | 热交换；配置4个，冗余 |
| 8 | 风扇 | 风扇 | 散热风扇必须冗余、热交换 |
| 9 | 管理 | 管理软件 | ▲中文版系统管理软件, 可通过浏览器管理服务器，SAN存储及其他设备, 自动发现、更新网络上服务器和其它设备，支持Windows，Linux和Unix；可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息；可采用SQL, Oracle, Oracle 10G, Postgress Live DB access作为管理数据库；监控设备配置和变化；监控硬件、软件运行情况；可以通过颜色、电子邮件方式报警, 可调用客户自编程序；安全性高：必须输入帐号、密码才能读写管理信息，传输用SSL加密；具备资产信息汇总功能；具备保修期信息汇总和报告功能；可以和CA， Openview等网管软件集成。可选性能监控、电源管理，漏洞和补丁管理模块并整合入统一平台；可选虚拟机管理，虚拟机迁移（P2V,V2V,V2P）整合入统一平台。 |
|  |  | 管理软件地位 | 企业级管理软件，支持设备≥5000个 |
|  |  | 远程管理 | ▲配置单独的远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括:虚拟电源可远程开机、重启、关机；更新Firmware;支持远程故障现象重现；虚拟控制台可远程监控图形界面，可远程从本地软盘和光盘或其影像启动安装、操作Windows,Linux等软件（虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟目录和虚拟U盘）；远程虚拟KVM，虚拟光驱和虚拟电源整合进单一界面；内嵌电源优化管理；和管理软件集成；传输用SSL加密，出厂采用私有密码。 |
| 10 | 其它 | 环保标准认证 | ▲RoHS环保标准认证：投标时必须提供认证复印件加盖厂商公章 |
|  |  | 文档、包装 | 完整文档、电源线等、原厂完整包装和配件 |
| 11 | 服务及品质保障 | 保修年限 | 厂家提供三年免费维修服务；人工、配件、交通等任何费用全免 |
|  |  | 响应级别 | 每天24小时、每周7天，4小时响应；原厂商支持 |
|  |  | 故障前保修 | 提供处理器，内存，硬盘监控手段，故障前问题时予以免费保修 |
|  |  | 品质及稳定性保障 | *投标人投标时必须提供货物的制造商出具的针对本项目的产品授权书原件和售后三年服务承诺书原件；服务器与电脑、存储备份设备同一品牌 |

（四）存储备份设备

| 名称 | 技术参数和规格 |
| --- | --- |
| 自主研发 | 厂家自主研发，拥有完整知识产权 |
| 控制器 | 冗余热插拔控制器；配置系统支持的最大数量控制器 |
|  | 控制器上缓存总量≥4GB，光纤主机端口≥4个，接口速率≥4Gb/s |
|  | ▲控制器写缓存镜像；缓存电池在外部电源失效情况下供电时间≥96小时 |
|  | ▲采用高性能RISC芯片 |
|  | ▲控制器采用专用操作系统（非Windows、linux的改造版） |
|  | 4Gb光纤端到端，采用4Gb FC光纤磁盘，后端FC-AL磁盘接口≥4个,每接口速率≥4Gb |
| 容量 | ▲配置磁盘容量≥8* 146G 15K光纤硬盘，上述硬盘不包括存储陈列操作系统所占空间，如存储陈列操作系统需要占部分盘空间，要求至少多配置1块146G 10K光纤硬盘 |
| 安全性 | ▲超过1个磁盘控制柜时，每个磁盘控制柜独立连接到2台FC-AL交换机与RAID控制器相连，磁盘控制柜不采用菊花链串连，以免某个扩展柜发生故障，其后扩展的阵列柜将全部掉线 |
|  | 实现RAID 0、1、5， 支持LUN Masking |
|  | 数据可靠性高，数据盘重建修复时间短，在本项目中4T光纤硬盘配置下， 要求重建修复时间最长不超过1小时。 提供全局热备盘，支持分布热备技术 |
|  | ▲全部部件包括背板都是冗余配置，不存在单点故障，配置冗余电源、风扇、控制卡、高速缓存 |
| 性能 | 前端IOPS≥140,000 |
|  | ▲数据吞吐量≥1550M/s（所有性能数据如无第三方测试以厂家英文网站公布的技术资料为准） |
|  | ▲可实现存储系统内的大规模硬盘（>30块）统一条带化操作，提高系统吞吐率 |
|  | 可实现≥512个LUN |
|  | 后端全交换式架构 |
|  | 可实现与AIX，HP-UX，Solaris，Windows，Linux等操作系统连接 支持MSCS等高可用性集群系统 |
| 扩展性 | ▲系统总容量≥96块硬盘，整个磁盘阵列扩展能力最大支持96TB； |
|  | ▲支持的主机数量256 |
|  | ▲可实现不同容量硬盘混和使用，支持逐一添加硬盘，单个磁盘扩展柜必须能同时支持FC硬盘和ATA硬盘磁盘混插 |
|  | 提供在线增加磁盘和磁盘柜，支持在线增加RAID组中的磁盘数，支持在线扩展逻辑盘容量 |
|  | ▲以外挂方式支持多种存储应用需求，如：支持至少4个接口iSCSI，支持NAS，支持至少16个节点的集群NAS，支持将本磁盘阵列作为虚拟带库来使用并至少支持8个虚拟带库接入节点 |
| 高可用性 | ▲可用性达到99.999%，并能在厂商英文网站上找到该可用性指标的正式声明。 |
|  | 支持动态容量管理以实现LUN/文件系统的自动调整，支持Windows卷以1GB为单位在线扩展，无需中断应用 |
|  | 支持基于阵列的数据快照和克隆技术，支持快照方式的克隆技术 ▲支持克隆卷和数据源卷之间的增量数据同步（克隆卷不需要等待克隆完成就立刻可用） |
|  | ▲为提高磁盘利用率，数据快照无需预留空间，如需预留空间则增加20%的磁盘容量。另外，每个源卷支持多达16个快照卷和克隆卷 |
|  | 支持远程容灾功能，支持同步及异步远程容灾功能。异步远程容灾功能支持使用磁盘作为异步数据IO的缓冲池，缓冲池大小不少于2TB |
|  | ▲主流操作系统AIX，HP_UX，Solaris，Windows，Linux等相应平台支持软件和存储多路径访问和均衡负载，必须一次配齐上述平台支持软件，并且不限制安装主机数量，未来增加任意平台，任意主机数量不需要额外付费；必须配置分区许可≥32个，配置Windows动态路径负载均衡许可≥10个，AIX动态路径负载均衡许可≥6个，Solaris动态路径负载均衡许可≥4个 |
|  | 支持控制器微码在线升级，无需重启 |
| 可管理性 | 磁盘阵列监控管理软件 提供磁盘使用情况分析和故障报警管理软件 |
|  | ▲支持与备份软件整合的零停机备份和即时恢复功能 |
|  | 配置Call Home远程诊断功能,通过E-Mail方式internet远程告警和intranet告警 |
|  | ▲SAN存储管理软件可以对磁盘阵列产品实现统一的监控、管理、维护和配置，必须配置存储系统性能监控软件，可通过该软件管理新购的磁盘存储系统及实时查看新购存储系统的性能，以方便进行优化 |
| 品质及稳定性保障 | *厂商现场安装和3年原厂免费售后技术支持；投标人投标时必须提供货物的制造商出具的针对本项目的产品授权书原件和售后三年服务承诺书原件；存储备份设备与服务器、电脑必须同一品牌 |

（五）、▲数据备份软件要求

| 名称 | 招标技术指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 一套集数据库备份、文件备份、操作系统备份于一体的综合实时备份系统。能够做到真正的CDP，并且能够容错以及远程容灾！软件具有完全自主知识产权，杜绝任何后门漏洞！是能够真正实现数据安全的国产软件！ |
| 体系架构 | 应采用C/S架构，安全、保密性强 |
| 功能特点 | 实时备份： 对数据进行自动监控，连续捕获和备份数据变化,只要数据内的数据发生变化，哪怕只是一个字符，也能实时、准确的备份下来。 方式多样： 同一软件可实现“数据双机热备＋接管”、“局域网热容灾”及“远程灾备”。 增量备份： 增量机制只备份变化部分，在保障备份数据安全的同时减少备份的工作量。 任意回退： 任意时间点（步数）的回退机制＋ 增量备份方式，保证备份数据的安全和高可用行，如主数据遭到破坏时，备份数据可将主数据回退到损坏前最后时刻的状态，且能保证事件的完整性。 错峰机制： 在系统负荷极大时暂停备份以免系统瘫痪，当系统负荷下降时备份暂停期间的数据，并重新开始实时备份。 低耗资源： 对主数据压力小，系统采用消息机制，只有灾数据发生变化时才触发，只传数据的变化部分。 操作简单： 自主开发设计，着重考虑国内用户使用习惯，安装、设置非常简单。 维护方便： 启动或连接中断后重连时，自动校验主从站数据，保证数据准确。 快速恢复： 主数据或表损坏，从站自动检测，提示回退的步数。 高保密性： 采用自主开发的特殊加密方式，保证企业数据的安全和机密。 高性价比： 在各项性能领先的同时，价格远远优于国外软件。当选择不接管的热容灾备份方式时，从站可采用低档Server或高稳定性的PC（有足够的存储空间即可），从而实现极低的总体成本。 通用性好： 不对数据中的应用做任何修改。与数据中表的结构无关，且无任何限制。对数据备份完整：如TABLES（表）、DIAGRAMS（关系图）、VIEWS（视图）、USERS（用户）、ROLES、RULES等。 |
| 本次招标内容需求 |  |
| 实时备份 | 对数据进行自动监控，连续捕获和备份数据变化,只要数据内的数据发生变化，便实时、准确的备份下来。 |
| 数据回退 | 可按任意操作步数或时间点进行数据快速恢复，回到数据的任何状态，从而能够找回误删或者损坏前的数据。在恢复的过程中不但保证了数据的完整型，而且能保证事件的完整性。 |
| 集中备份 | 可以将多个服务器的同一种数据集中备份到其中一台服务器上。 |
| 异地备份 | 可以在局域网或者广域网的内的任一机器上，对装有数据机器上的数据进行备份，实现灾备的效果。 |
| 自动接管 | 接管IP：在主数据服务器宕机以后，从数据备份机，接管主站的IP以及对外的数据服务。 |
| 警告提示 | 源数据服务器出现问题或者备份异常时主板报警或者短信报警。 |

（六）以太网交换机主机要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 交换容量 | ≥128Gbps |  |
| 转发性能 | ≥95 Mpps | ▲ |
| 电源 | 支持可插拔模块化双电源冗余 | ▲ |
| 接口类型 | 万兆接口数量≥4 | ▲ |
|  | 可用千兆光接口数量≥24，千兆电接口数量≥4，支持百兆千兆SFP自适应 | ▲ |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 |  |
| 链路聚合 | 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多14/26个聚合组；支持LACP |  |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN。 |  |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列； |  |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |  |
|  | 支持出方向的流量限速功能（Egress Car）； | ▲ |
|  | 提供广播风暴抑制功能。 |  |
| 组播协议 | 支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等协议 |  |
|  | 支持MLD，MLD Snooping等IPv6组播协议 |  |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP | ▲ |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ |  |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |  |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |  |
| 可靠性 | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； |  |
|  | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； | ▲ |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP协议； |  |
|  | 支持IPv6 ACL；支持出方向ACL |  |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |  |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器。 |  |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； |  |
|  | 支持sFLow，可以对出入方向的报文按比例随机抽样，灵活实现报文采集； |  |
|  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； |  |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 |  |
| 资质认证 | 投标时要求提供信产部入网证和检验报告 | ▲ |
|  | 投标时要求提供信产部IPv6入网证和检验报告 | ▲ |
| 品质保障 | 以太网交换机主机与以太网交换机同一品牌 | * |

（七）以太网交换机要求：

| 功能及技术指标 | 参数要求 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 交换容量 | ≥19.2Gbps |  |
| 转发性能 | ≥13Mpps | ▲ |
| 接口类型 | 可用百兆电接口数量≥24；可用千兆光接口数量≥2； 可用千兆电接口数量≥2 | ▲ |
| VLAN | 最大VLAN数≥4094 |  |
| 链路聚合 | 最多可支持3个端口汇聚组，FE汇聚组最多支持8个端口，GE汇聚组最多支持2个端口 |  |
| 镜像功能 | 支持多对一的端口镜像，支持RSPAN |  |
| QoS功能 | 支持灵活的队列调度算法，支持WRR、HQ+WRR队列调度算法；支持端口发送和接收方向的双向端口限速；每个端口支持4个输出队列 |  |
| 堆叠 | 支持堆叠 |  |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping等组播协议 |  |
| 安全特性 | 支持端口安全，支持端口＋MAC绑定 |  |
| 管理和维护 | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口配置；支持SNMP；支持iMC网管系统；支持WEB网管；支持系统日志 |  |
|  | 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点 | ▲ |
| 资质认证 | 投标时要求提供信产部入网证和检验报告 | ▲ |
| 品质保障 | 以太网交换机主机与以太网交换机同一品牌 | ▲ |

（八）工频纯在线式UPS：

▲产品保修三年；

▲投标人投标时必须提供货物的制造商出具的针对本项目的产品供货证明函原件和售后三年服务承诺书原件；

30KVA三进单出工频纯在线式UPS，DC电压360V；

主要技术功能：采用三块高速微控制器来实现电路控制、参数设定、运行程序管理；DDC直接数字控制/DSP数字信号处理器/ASIC专用IC/CPU（微处理器）；RS232通讯端口真正实现多用途通讯和远程监视，在市电出现供应故障或是机器本身或是电池出现任何故障该机器能够通过一条专职电话线通知用户指定的电话号码，实现无人值守及时提醒通知；UPS自带电池管理软件，内部软件可设定电池的充电电流。每三个月自动对电池充放电一次同时进行半小时均充操作；中文大屏幕液晶显示屏；内置进口防雷器，确保系统更加安全可靠，最大限度避免外部环境干扰。

100%数码技术

采用三块高速微控制器来实现电路控制、参数设定、运行程序管理，先进的自检和自侦测功能，可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析。经过数字变换的正弦波电压及完美运行的新方案，可以满足您的实际需要。

尖端技术应用

DDC（Direct Digital Control)直接数字控制/DSP（Digital Signal Processor)数字信号处理器/ASIC（Application Specified IC)专用IC/CPU（微处理器）。

IGBT（Insulated Gate Bipolar Transistor）的卓越性能：

具有良好的高速开关、高电压和大电流的工作特性；采用电压型驱动，只需要很小的控制功率；工作效率高（低损耗和低发热量），驱动电路小型化，高可靠性。

完全满足从0到100%负载跃变。

UPS能够提供瞬间满负载的要求，而无需切换到旁路，并保持输出稳定可靠。

保护功能齐全

设有多种系统保护功能，对超压、低压、过流、过载、短路、波型失真等有保护报警功能，因此机器故障率很低。

采用瞬时波形控制方式，实现了输出电压失真小。

电流局部循环控制，使逆变器完全适应负载启动时的冲击电流，以及能够对电涌时的过电流等进行高速控制；使UPS对负载变动进行快速响应。

通信方便

RS232通讯端口真正实现多用途通讯和远程监视，在市电出现供应故障或是机器本身或是电池出现任何故障该机器能够通过一条专职电话线通知用户指定的电话号码，及时提醒通知，一边及时处理，将各种问题防范于未然之中。

智能电池管理功能

▲UPS可通过内部软件设定电池的充电电流，每三个月自动对电池充放电一次同时进行半小时均充操作。

实现电池自动维护，无需人工操作，从而延长电池使用寿命。

大屏幕中文液晶显示（监控操作方便）

UPS的运行状态、操作程序、测量值、故障检修资料、图像资料显示等，通过中文菜单操作，一目了然。

内置进口防雷器，确保系统更加安全可靠，最大限度避免外部环境干扰。

30KVA三进单出工频纯在线式UPS 主机具体参数列表要求如下：

| 标称容量 | 30KVA |
| --- | --- |
| 工作方式及原理 | 在线式供电静态旁路开关（无间断切换），双重转换技术 |
| 相数 | 三相+N+G |
| 交流输入 |  |
| 标称电压 | 220VAC±25%，380VAC±25% |
| 标称频率 | 50Hz/60Hz±10% |
| 输入功率因数 | ≥0.92(带输入滤波器) |
| 缓启动 | 0-100% 5sec |
| 旁路输入 |  |
| 相数 | 单相 |
| 标称电压 | 220VAC±25% |
| 标称频率 | 50Hz/60Hz±10% |
| 逆变器/旁路转换时间 | 0ms |
| DC系统 |  |
| 标称DC电压 | 360VDC(铅酸免维护蓄电池) |
| 截止电压 | 315VDC |
| 充电电压 | 405VDC |
| 充电电流 | 1A-50A(根据电池容量设置) |
| 交流输出 |  |
| 相数 | 单相 |
| 标称电压 | 220VAC±1%(稳态负载),220VAC±3%(负载波动) |
| 标称频率 | 50Hz/60Hz±0.05(电池供电) |
| 输出功率因数 | ≥0.8 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 总谐波失真 | 线性负载﹤2%，非线性负载﹤4% |
| 动态负载电压瞬变（0-100%跃变）范围 | ﹤5% |
| 动态响应恢复时间 | ﹤10ms |
| 过载能力 | 125% 1min，150% 1s |
| 满载效率 | 92% |
| 系统指标 |  |
| 电脑通信接口 | RS232(RS485、远程网络监控选件) |
| 运行温度 | 0℃-40℃ |
| 相对湿度 | 30%-90%(无凝结) |
| 运行高度 | ﹤2000m(每增加100m功率下降1%，最高4000m) |
| 冷却方式 | 强制通风(温控式) |
| 噪音(dB) | 50-60 |
| 外型 |  |
| 箱体颜色 | 灰白色 |
| 尺寸(W×D×H)mm | 430×770×1080 |
| 主机重量(KG) | ＜218 |
| 备注： | ▲与后备式UPS同一品牌 |

5、售后服务：

1）、系统承建商必须向用户提供电子处方及医生工作站信息系统集成改造升级项目硬、软件三年7×24小时技术支持与免费上门服务。出现系统设备故障电话无法解决时，承建商必须在1小时内到达用户故障现场。三年后长期提供7×24小时电话技术支持。系统承建商必须保证主要设备在项目验收后3年内都有备件免费供应,10年内都有配件供应,，终身有偿维护。

2）、为保证对本系统设备的服务质量，在三年系统免费维护期间，系统设备承建商必须派遣至少2名工程师协助项目管理、提供技术资源，并随时响应用户的各种技术需求。工程师水平要求具有丰富系统管理及维护经验。

3）、所有系统设备保修服务方式均为系统承建商上门保修。由此产生的一切费用均由系统承建商承担。

4）、投标人应保证所投软件版本及升级改造软件系统为正版软件，否则泄及软件侵权或著作权、专利权等的一切纠纷责任和招标人的损失均由中标人承担；保证系统软件和应用软件版本的提高、升级和功能的更新提供三年的免费服务，并免费上门提供升级和安装调试服务。

5）、免费配合卫生系统的专用数据软件安装、调试。

6）、免费承担医院内部原有相关系统各类数据项/软件项的改造、整合、升级。

7）、保修期为安装、调试、培训完毕，验收合格之日起叁年，保修期内的售后服务为免费服务。维修工程师水平要求具有丰富系统管理和维护经验。

8）、保修期内免费提供的零配件到货为原厂全新产品，而非翻新产品。

9）、保修期内、外中标单位的系统故障维修响应时间为：周一到周日全天时间服务电话畅通，紧急情况1小时内到达用户现场。如果设备故障在检修1小时后仍无法排除，中标单位启用备用设备供采购人单位使用，直至故障设备修复。

10）、保修期内，由中标人免费提供原厂全新的易损备品备件及服务，保修期后要以优惠价长期供应配件, 免收劳务维修费和旅差费。提供中英文说明书和维修手册，以及有关设备注册证及经营许可证等相关证明文件和正版软件、著作权文件等。终身维修，终身免费软件升级。

11）、保修期内中标人或厂方要保证设备98%正常运行，该98%正常运行的计算基础是每天二十四小时，如因中标人或厂方导致设备未能达到所保证的正常运行时限，保修期相应延长，并负责培偿因此所造成的一切经济损坏。

12）、因质量问题而发生争议，由揭阳市产品质量监督检验所进行质量鉴定。符合质量标准的，鉴定费用由医院承担；不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

13）、中标人单位需对其所提供的软硬件产品提供终身维护服务（所产生费用由双方协商解决，不作为此次合同范围）。

14）、中标单位提供详细培训计划（包括人数、时间、课程等）用培训所需要的教材和讲解说明。

15）、工程完成后，中标单位应为采购人进行系统培训至少2名网络管理人员，包括应用软件系统的结构、运行原理、系统的主要设置等内容，各模块的使用方法参数配置，常见问题的诊断解决，使管理人员能够独立操作、维护和管理该网络系统。

16）、提供操作人员现场培训，包括应用软件的基础知识、使用功能、参数设置、快捷方法、简单问题诊断，让操作人员熟练掌握操作规程等注意事项。

17）、对医院的各种不同的医疗设备（包括指定的移动设备），均有相应完整的、详细的、可靠的和与医院网络、各种不同的医疗设备相兼容的控制方式(漏收费)。

18）、由中标单位负责完成所采购软硬件设备、服务器第的的安装和调试并制定出相应的计划。保证招标人原有服务器数据完整和不影响院内业务的正常进行。整个安装调试过程要做好记录，经双方签字作为验收的文件之一。

19）、中标人应确保在采购方要求的时间内完工。超过规定工期每天罚款200元，不设提前奖。

20）、中标人提供以中文为主的产品使用说明书、安装维修手册、竣工线路图、调试检测、验收资料等技术资料。

21）、中标人必须如实填报各项技术数据，如有虚假一经发现立即取消其中标资格。如在签约后发现中标人在投标时有虚假行为，立即终止合同，中标人应依法赔偿招标人的经济损失，并向有关主管部门通报其投标虚假行为。

22）、设备到现场后，由中标人负责保管。

23）、要求在安装调试期间注意防火、防盗，遵守施工操作规程。安全生产，文明施工。安装调试期间的一切意外事故(包括对医院设备引致的损坏)及损失均由中标人承担。

24）、业务、技术培训

为保证系统设备可靠运行和用户的正常使用，必须对管理员和操作员作系统的培训，培训内容包括系统、设备应用及管理培训等，下面的小节将说明每个培训的详细内容。

系统、设备应用及管理培训合格与否最终需通过院方签署确认，并作为验收依据。

系统管理培训

系统设备管理培训针对管理员和全院医生进行，包括用户管理、分类定制、权限分配、工作站使用等。

| 培训项目 | 说明 | 培训对象 |
| --- | --- | --- |
| 基本运作概要培训 | 一次培训到位，免费维护期内例行化指导 | 管理员 |
| 系统终端及用户管理、数据管理 | 一次培训到位，免费维护期内例行化指导 | 管理员 |
| 系统类别、分类应用 | 一次培训到位，免费维护期内例行化指导 | 操作员 |
| 设备、数据存储导入应用 | 一次培训到位，免费维护期内例行化指导 | 操作员 |
| 其它培训 | 系统管理其它模块培训、设备日常作业简单维护，一次培训到位，免费维护期内例行化指导 | 管理员/操作员 |
| *医生工作站培训 | 中标人需提供医生工作站日常操作培训教材，并分期分批集中培训和作出分期分批集中培训计划，地点：中标人与采购人另议。免费维护期内例行化指导。 | 所有住院医生及门、急诊、医技科室医生 |

【二】分包二：医疗设备技术参数及配置要求

（一）、500mA一体化程控医用诊断X射线机   1套

500mA一体化程控医用诊断X射线机技术参数

- 性能特点：

- 1、整机采用程序控制，具有120种人体器官条件存储，并具有系统故障自诊断功能；

- 2、电动诊断床有遥控和近控双重功能，胃肠检查摄影装置采用侧面进片方式，方便医生的操作；

- 3、电动诊断床的运动采用程控及变频控制，运行稳定；

- 4、高密度的金属滤线栅对提高图像质量具有显著效果；

- 5、摄影、透视管电压调整均为连续可调，摄影管电压、管电流、摄影时间采用数字显示；

- 6、特有的10″×12″田字形胃肠摄影四分割；

- 7、透视具有自动亮度控制装置（F.ABC）；

- 8、具有电源电压自动调整及球管的各种保护功能装置，平稳高压输出的零相合闸控制电路；

1.9、X-TV系统具有数字图像处理功能，可做存储、冻结、滤噪等，方便诊断，减少辐射。

2. 技术要求：

2.1高压系统

2.1.1最大输出电流500mA；

2.1.2最高输出电压125KV；

2.1.3透视：50～110 KV自动调整；

▲2.1.4摄影：50～125 KV连续可调，25～500 mA六档可调，0.02～6.3秒23档可调（微机控制）；

▲2.1.5管电压管电流摄影时间采用微机编程液晶屏显示。

2.2 X线管球

球管：1×1mm 小焦20KW，2×2 mm 大焦40KW，最高管电压125KV（微机控制）。

2.3 电动诊断床

▲2.3.1电动诊断床的胃肠检查摄影装置采用侧面装片的方式，方便医生操作；

2.3.2床身转动：+90°～-15°，床面纵向移动距离600mm，床面高度840mm；

2.3.3点片装置：纵向移动距离≥600mm，横向移动≥±90mm，压迫方向300mm；

2.3.4滤线栅尺寸：14″×14″，密度40LP/CM，格比10：1，焦距f=800mm；

▲2.3.5摄片规格：8×10全片，二分割；

10×12全片，二分割，四分割（田字型）；

14×14全片；

▲2.3.6电动诊断床的运动及点片装置采用微机控制，并具有故障自诊断功能。

2.4 影像增强器：9″影像增强器。

2.5 电视系统清晰度等级≥12LP/CM，灰度等级≥9级，监视器尺寸14寸，具有冻结、8幅存图、滤噪等功能。

2.6 电源要求：三相380V±10%  50HZ±1%  50KVA  内阻≤0.3欧姆。

3 配 置 清 单

3.1高压发生器    1个

3.2 X线管球       1个

3.3电动诊断床     1套

3.4影像增强器     1个

3.5电视系统       1套

3.6限束器         1个

3.7控制台         1套

（二）、数字化心电工作站    1套

1.数字化心电工作站技术参数

采样频率：    心室晚电位和起搏心电图为2000Hz，其他心电检查项目为500Hz；

采样精度：    16位；

输入回路电流：各输入回路电流不大于0.1μA；

输入阻抗：    各输入回路之间的输入阻抗不小于5MΩ；

噪音电平：    折合到输入端的噪声电压不大于15μVp-p；

耐极化电压：  加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于 ±5%；

共模抑制比：  不小于 80dB；

频率响应：    0.05Hz～200Hz

低频特性：    时间常数不小于3.2s；

走纸速度：    12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

2.数字化心电工作站

软件特点：

标准同步十二导联心电图

▲自定义同步十二导联心电图（十八导联心电图）

心室晚电位

心电向量图

立体心电图

时间向量图

QT离散度分析

心率变异性分析：时域/频域/非线性分析

高频心电图

频谱心电图

▲可选配十二导联无线蓝牙PDA心电图采集诊断系统，实现方便，快捷的出诊或病房心电检查需要（采用PDA+无线蓝牙心电采集盒模式）

硬件特点

前置放大器采用浮地设置，无须连接地线，同样可以采集无干扰的心电信号

高性能的数字化心电前置放大器确保心电信号噪声最小

▲心电信号的滤波功能全部采用FIR数字滤波器在软件中实现，确保心电波形不失真

3.数字化心电工作站产品整机配置清单

3.1 计算机

品牌计算机1套

3.2心电采集盒

USB心电采集盒：	1个

心电导联线：		1副

吸球夹子：			1套

电源适配器：		1个

USB连接线：		    1根

3.3软件

软件光盘：			1张

软件加密锁：		1个

3.4其它附件

产品合格证：		1个

使用说明书：		1本

（三）、全数字化彩色多普勒超声波诊断系统  1套

1.全数字化彩色多普勒超声波诊断系统配置及技术规格

1.1设备用途

腹部、妇产科、表浅器官、心脏、腔内、外周血管和小儿科的临床超声诊断

2. 系统概述

2.1全数字化超声成像系统，全数字化多路波束形成器

2.2全数字化彩色血流成像单元

2.3全数字化彩色能量成像单元

2.4全数字化频谱多普勒显示及分析单元

2.5全数字化二维灰阶成像及M型显示单元

2.6发射接收通道数≥512

2.7组织二次谐波成像功能

2.8原始数据采集单元，图象冻结后基线可调整，可再测量

2.9配备解剖M型

3. 主要技术规格及要求

3.1系统通用功能：

▲3.1.1高分辨率彩色CRT专业监视器≥15 英寸，与彩色多普勒超声波诊断系统品牌同一产地，原厂生产。

3.1.2数字化处理通道数≥512

▲3.1.3数字化声束形成器，动态聚焦，动态变迹孔径可调，多重声束处理技术处理，A/D≥12 bit

3.1.4动态范围≥170dB

3.1.5探头接口≥2

3.1.6 TGC：8段，横向增益控制：8段

3.1.7显示方式：B、B/B、D、B/D、B/C/D、M、B/M、B/C/M可独立调节

3.1.8具有二维和彩色多普勒双幅实时显示功能；

3.1.9实时、冻结图像均可选择性局部放大，可对实时局部放大的图像进行多谱勒取样；

3.1.10二次谐波成像功能（自然组织谐波成像/造影剂谐波成像），适用于心脏、腹部，组织谐波频率≥4个；

3.1.11显示功能：二维、彩色多普勒、频谱多普勒和M型可同时同屏实时显示；

▲3.1.12具有双幅动态显示功能，可在同一监视器上同步显示二维图像和彩色血流图像（在彩页资料上附有图片证明）；

3.1.13静态图像存储功能， 电影回放≥800幅；

▲3.1.14有解剖M型功能，M型取样线可任意角度调整，任意改变位置，并可同时取≥3条取样线，精确分析胎心功能（请附图片证明）；

3.1.15原始数据采集：图象冻结后基线可重新调整，可继续取多普勒及多普勒角度调整；

3.1.16具有胎儿心脏检查功能；

▲3.1.17可升级180 º经阴道探头 （请附图片证明）；

3.1.18可升级血流剖面图及内置心功能综合指数。

▲3.2探头规格：

3.2.1所有探头技术为宽频带并有多中心频率选择探头。二维中心频率可视可调≥4个；二维和彩色多普勒独立变频，中心频率可视可调≥4个

3.2.2腹部凸阵探头一个：2-6MHz，阵元数≥256，具有组织谐波功能，谐波成像方式（或频率）≥4

3.2.3心脏相控阵探头一个：2-4MHz，90°，具有组织谐波功能

3.3二维显像参数：

3.3.1	二维灰阶成像：≥256灰阶

3.3.2	扫描速率：深度18cm，全视野时，二维图像帧频≥40帧/秒；彩色显示帧频：全视野，在最高线密度下，18cm深度时，帧频≥12帧/秒

3.3.3	扫描深度≥24 cm

3.3.4	数字化局部放大功能，冻结前后均可实现放大，有中心放大和取样放大两种方式

3.3.5	增益调节：B/M具有独立调节旋钮；8段TGC增益补偿

3.3.6	横向增益调节：≥8段

3.3.7	扫描线数≥230线

3.4	频谱多普勒：

3.4.1	方式：脉冲多普勒PWD

3.4.2	最大测量速度：(基线为零时)

PWD：≥±6.0m/s

3.4.3	最低测量速度：≤6.0mm/s（非噪声信号）

3.4.4	频谱回放≥120秒

▲3.4.5	取样宽度及位置范围:宽度0.5mm至10mm;分级可调；可变幅度为0.5mm

3.4.6	显示和控制：反转显示（左/右：上/下）零移位、B刷新（手控、时间、ECG同步）、 D扩展、 B/D扩展，局放及移位

3.4.7	自动包络频谱并完成频谱测量计算

3.5	彩色多普勒：

3.5.1	多声束彩色多普勒成像，具有彩色速度图、能量图

3.5.2	扇形扫描角度：10—90o选择

3.5.3	显示：B/CDV，B/CDV/PW， B/CDV/M

3.5.4	显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

3.6	测量与分析：

3.6.1	一般测量

3.6.2	妇产科测量与分析

3.6.3	多普勒频谱测量与分析

3.7	信号输入/输出：

3.7.1	参考信号:  心电,心音,脉冲波,心电触发

3.7.2	输入信号：VCR、外部复合视频或RGB彩色视频

3.7.3	输出信号：复合视频, RGB彩色视频, S---视频

3.8	主机图像管理与记录装置：

3.8.1	内置一体化超声工作站：超声图像存档与病案管理系统

3.8.2	图像存储包括主机硬盘、软盘存储等

3.8.3	一体化超声工作站存储的图象（二维、M型、频谱多普勒）可继续测量分析

4.备件、专用工具、资料及其他

4.1	备件：国内设有零配件库，以保证零配件十年的供应

4.2	资料：中英文操作说明书

4.3	投标产品须提供厂家800免费服务电话，在省内必须有经过生产厂商专门培训的专业工程师组成的专业维修站。（提供生产厂家售后服务承诺书）

4.4	保修期：两年；保修期结束后必须提供终生维护

4.5	必须保证95%开机率

4.6	必须具有国家医药管理部门颁发的中华人民共和国医疗器械注册证

▲4.7	产品生产商通过ISO9000,等国际质量体系认证（请附证明）

▲4.8	产品必须通过CE 、FDA产品认证（请附证明）

5.配置清单

应用范围：

腹部、妇科和产科、泌尿科、小器官及外周血管超声、成人及小儿心脏、经颅、经食道超声

5.1. 全数字化纯净声束彩色多普勒超声诊断系统主机              1套

5.1.1 12-bit DBF  数字声束形成器

5.1.2 170db系统动态范围

5.1.3 512数字化处理通道

5.1.4 多重声束处理技术

5.1.5 多种选频成像技术

5.1.6 Tissue Harmonic Echo组织谐波(THE)

5.1.7 双幅动态显示(DDD:Dual Dynamic Display)

5.1.8 电影存储与回放图像

5.1.9 腹部，小器官全面的测量及分析功能

5.1.10 产科测量及分析功能

5.1.11 经颅多普勒测量及分析功能

5.1.12 心脏测量分析软件

5.1.13 报告功能

包括：产科报告\妇科报告\心脏功能报告\外周血管报告\IMT报告\泌尿科报告\腹部测量报告

5.1.14 29种临床应用预置

5.1.15 15英寸专业CRT监视器

5.1.16  一体化数字图像管理辅助系统(I-DMS)

5.1.17  阻抗匹配技术（IMT）

5.1.18  二维模式下听多普勒分辨静动脉功能

5.2标准探头接口                                    2个

5.3探头（W-SHD宽频带超高密度探头技术）

1、UST-9123  W-SHD腹部/妇产科凸阵探头         1个

2、UST-5299  W-SHD心脏相控阵探头              1个

6.保修：2年免费保修

（四）、三晶片关节镜系统  1套

1.三晶片关节镜系统技术参数：

1.1 摄像系统

▲1.1.1 三块CCD晶片，每块CCD晶片的尺寸为1/2″

1.1.2 每块晶片的像素为752(H) x 582(V)

1.1.3 水平清晰度 > 750线

1.1.4 信噪比 > 60 dB

1.1.5 微处理器控制自动增益

1.1.6 光敏感度 3Lux (f = 1.4mm)

1.1.7 曝光控制：1/50 sec. – 1/10000 sec.自动或8级可调

▲1.1.8 摄像头带齐焦光学变焦，f=25-50mm

1.1.9 视频输出：复合视频、S端子、RGB、DV

▲1.1.10摄像系统的主机面板只有电源开关和摄像头接口，无任何多余按键，所有控制功能皆通过摄像头上的按键实现。而且摄像头上带有两个可编程按钮，可设置不同摄像功能，在无菌区就可以直接控制所有需要应用的功能，无需触摸主机面板，避免污染。

1.1.11摄像主机带有图像处理模块（IPM），内置数字信号处理器（DSP）可提供对比度增强，纤维镜优化处理等功能。

1.1.12通过认证:IEC601-1，601-2-18，CSA 22.2 No.601，UL 2601，CE，BF一类保护认证。

1.2冷光源

1.2.1氙灯冷光源，工率175W

1.2.2色源：6000K，接近自然光

1.2.3光源亮度调节方式：连续手动调节

1.2.4Karl Storz承诺氙灯冷光源所采用的灯泡正常使用寿命均超过500小时

1.3 刨削系统

1.3.1 工作方向：逆时针转、顺时针转、往复转

1.3.2 可连接：高速刨削手柄、脚踏开关、KARL STORZ-SCB®

1.3.3 自定义储存：可编辑储存多名医师的转速设置习惯

▲1.3.4 高速刨削手柄转速范围可从1000rpm到最高15000rpm，往复转的转速范围可从500rpm到最高3000rpm，扭力0.5Nm

▲1.3.5扭力恒定系统：在整个工作过程中，扭力始终保持恒定

1.3.6 多种操控方法：可任意通过脚踏、手件按钮或液晶触摸屏操控

1.3.7 通过认证：IEC601-1，CE

1.3.8 人体工程学设计的手件，重量轻，并带有可单手操作的吸引开关

▲1.3.9 每种刨削刀头均备有可重复使用和一次性使用两种方式以供选择

1.3.10 刨削刀头带KARL STORZ快速锁定卡口

1.3.11 液晶显示屏精确显示各种操作模式和参数，多种显示语言可供选择

1.4 内镜及器械

▲关节内镜拥有HOPKINS II 柱状晶体专利技术，硬镜具有非常业界顶级的通光性和清晰度

2.配置清单

2.1摄像系统

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | TRICAM SL II 摄像控制单元 （CCU） | 1 |
| 2.1.2 | TRICAM摄像头，PAL 彩色制式，带整合的齐焦变焦耦合器， f = 25 - 50 mm | 1 |
| 2.1.3 | 氙灯冷光源 XENON NOVA：175瓦氙灯 | 1 |
| 2.1.4 | 纤维导光束，直径 3.5 mm，长度230 cm | 1 |
| 2.1.5 | SONY 17寸液晶显示器 | 1 |
| 2.1.6 | 内窥镜专用台车 | 1 |

2.2关节镜内镜及基本器械

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 30度4mm可高温高压灭菌关节镜 | 1 |
| 2.2.2 | 5.5mm 关节镜镜鞘 | 1 |
| 2.2.3 | 半锐头鞘芯（闭孔器） | 1 |
| 2.2.4 | 触诊探勾 | 1 |
| 2.2.5 | 直蓝钳 | 1 |
| 2.2.6 | 30°左弯蓝钳 | 1 |
| 2.2.7 | 30°右弯蓝钳 | 1 |

2.3关节镜刨削系统

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 动力刨削系统SL | 1 |
| 2.3.2 | 高速刨削手柄SL 8K | 1 |
| 2.3.3 | 4.2mm可重复使用半月板刨刀头 | 1 |
| 2.3.4 | 4.2mm可重复使用滑膜切除刨刀头 | 1 |
| 2.3.5 | 4.2mm打磨头 | 1 |

2.4半月板全内缝合器械

| 序号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1 | 半月板缝合手柄 | 1 |
| 2.4.2 | 直型缝合针 | 1 |
| 2.4.3 | 右弯360°缝合针 | 1 |
| 2.4.4 | 左弯360°缝合针 | 1 |
| 2.4.5 | 缝合装置，上翘20度，长度13cm | 1 |
| 2.4.6 | 缝合装置，上翘20度，长度14cm | 1 |
| 2.4.7 | 缝合套管 | 1 |
| 2.4.8 | 缝合套管闭孔器 | 1 |
| 2.4.9 | 推结器 | 1 |
| 2.4.10 | 缝合刮匙 | 1 |
| 2.4.11 | 缝线抓钳 | 1 |

2.5前交叉韧带重建器械

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2.5.1 | STROBEL刮匙，中口径，10 ° | 1 |
| 2.5.2 | 腱剥离器，直径 5.5mm | 1 |
| 2.5.3 | 腱剥离器，直径7mm | 1 |
| 2.5.4 | 腱钩 | 1 |
| 2.5.5 | 导针，直径2.4mm, 10/包 | 1 |
| 2.5.6 | 胫骨瞄准器 | 1 |
| 2.5.7 | 腱板 | 1 |
| 2.5.8 | 腱测厚仪 | 1 |
| 2.5.9 | 持线钳 | 1 |
| 2.5.10 | 骨钻，直径 4.5 mm | 1 |
| 2.5.11 | 骨钻，直径 6 mm | 1 |
| 2.5.12 | 骨钻，直径 7 mm | 1 |
| 2.5.13 | 骨钻，直径 8 mm | 1 |
| 2.5.14 | 骨钻，直径 9 mm | 1 |
| 2.5.15 | 测深尺，长度23 cm | 1 |
| 2.5.16 | 带锁定装置的手柄 | 1 |
| 2.5.17 | 4mm偏离瞄准附件 | 1 |
| 2.5.18 | 5 mm偏离瞄准附件 | 1 |
| 2.5.19 | 6 mm偏离瞄准附件 | 1 |
| 2.5.20 | 7 mm偏离瞄准附件 | 1 |
| 2.5.21 | 8 mm偏离瞄准附件 | 1 |
| 2.5.22 | 钻孔钢丝，直径 2.4 mm, 38 cm | 1 |

2.6后交叉韧带重建器械

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2.6.1 | 尖钻，PCL, 有效工作长度 20cm | 1 |
| 2.6.2 | 股骨导向器PCL | 1 |
| 2.6.3 | 骨锉，PCL | 1 |
| 2.6.4 | 剥离子 | 1 |
| 2.6.5 | 胫骨瞄准器，PCL | 1 |
| 2.6.6 | 胫骨瞄准器，PCL，左弯 | 1 |
| 2.6.7 | 胫骨瞄准器，PCL，右弯 | 1 |

（五）、干式激光相机     1套

1.干式激光相机技术规格及要求

▲1.1符合相应国际标准和中华人民共和国标准

▲1.2．成像原理：干式固态激光成像系统

1.3 打印胶片规格：≥4种规格以上

适用胶片尺寸：

35.6×43.2cm（14×17）

35.6×35.6cm（14×14）

25.7×35.6cm（11×14）

25.4×30.5cm（10×12）

25.4×20.3cm（8×10）

▲1.4 处理能力：≥160张/小时

1.5 灰度分辨率：14 bits

1.6 最小像素：50微米

▲1.7 FDA指定可打印全境数字化X线乳腺图像的干式相机，需提供FDA证明函

1.8在线供片槽：≥2个

1.9 胶片首次输出时间：≤90秒

1.10 最大光密度值：≥3.6

1.11 相机可显示剩余胶片数量，方便更换

1.12 DICOM3.0标准接口：≥4个，需与医院现有CT等设备相连接

1.13 有能够自动检测和辨别图像/字符数据的可变性插值技术软件

▲1.14 环保型干式激光相机：无产生刺激性气味及任何污染，毋须更换空气过滤网等消耗品，降低成本核算

1.15要求立柜式机型，非台式机型

2. 配置清单

柜式主机:

2.1 打印片槽：2个。

2.2 专业长寿命医用固态激光打印头。

2.3 具有标准DICOM 3.0接口，可联网、支持两个以上直接输入口，可以在PACS（标准3.0接口）网络连接。

2.4 三个接口设计，最大连接设备可以达到256个影响设备。

2.5 5个DICOM开口。

（六）、尿液分析仪    1套

1. 尿液分析仪技术指标

▲1.1 可测项目：尿液中PH、亚硝酸盐、蛋白质、尿比重、维生素C、隐血、葡萄糖、胆红素、尿胆素原、酮体、白细胞、肌肝、尿钙、微白蛋白等十三个指标

1.2 灵敏毒调节：可调节的测试灵敏度，使测试更灵活

▲1.3 待测数量显示：在显示器上显示等待测试试纸条的数量

▲1.4 项目选择：可选择13项、11项、10项（可选择项）

1.5 测量原理：反射光电比色法

▲1.6 测量速度：每小时400-500个标本

1.7 储存功能：可存储1000个标本数据

1.8 平均无故障时间：高达5000小时的平均无故障率使测试结果更符合临床需要

1.9 内置微型打印机打印测试结果，打印头寿命约50万行；可外接（串口或并口）针式打印机

▲1.10触摸液晶屏显示器，中文引导菜单，操作提示信息和测试结果，测试结果用半定量符号和SI国际单位表示

1.11 自动卸条设计使操作更简单

1.12 具备有与计算机联机软件供用户选择

1.13 仪器具有试纸条校准功能

1.14 准确性监控：仪器配有标准试纸条用于仪器准确度的日常监控

2. 标准配置：

2.1 主机：1台

2.2 电源线1条，保险管2个，打印纸1卷

2.3 使用说明书及相关技术资料一套

3. 资质要求：

▲仪器制造商具备经国家SFDA注册的配套尿试纸生产能力。

4. ▲售后服务：保修期自验收合格起一年；终身维修，1个工作日内上门服务，在用户所在省份设有两个售后服务机构。

（七）、荧光免疫分析仪   1套

1.荧光免疫分析仪设备参数

1.1便携式诊断系统，快速床旁检测。

▲1.2全定量检测。

1.3可检测心衰指标BNP（B型尿钠肽）。

▲1.4可同步检测肌钙蛋白I（cTnI）、肌红蛋白（Myo）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）三项心肌蛋白标志物（心肌损伤）。

1.5检测结果5-15分钟。

▲1.6灵敏度98%、特异性96%、准确性95%，SFDA认证。

1.7操作简单，250微升全血或血浆测试。

▲1.8采用双抗夹心免疫荧光法。

1.9可选配医院信息系统界面。

1.10可存记忆，自动打印结果。

1.11检测范围：BNP   5-5000pg/ml （小于100pg/ml正常）

CK-MB  1.0-80ng/ml  （小于 4.3ng/ml正常）

cTnI   0.05-30ng/ml （小于 0.4ng/ml正常）

My0    5-500ng/ml   （小于107ng/ml正常）

1.12 扩展性强，还可扩展多项检测，包括：D-二聚体测试板、重症心肺监护测试板、胸痛测试板、毒性药物依赖测试板等。

2. 荧光免疫分析仪配置

2.1主机                  1

2.2五号碱性电池    	   4

2.3电源转换器            1

2.4模拟质控及编码芯片    1

2.5超级用户编码芯片      1

2.6调试用试板     免费提供心梗三项测试板及BNP测试板各1条，用于调试和培训使用

2.7中文操作手册	       1

2.8中文简易操作卡	       1

（八）、插卡式幽门螺杆菌（HP）测试仪   1套

1. 插卡式幽门螺杆菌（HP）测试仪设备性能

1.1主机一台，体积小、重量轻、便于搬运；

1.2固体插卡式、无毒、无害；

1.3全中文菜单提示、直观方便；

1.4一键操作完成测量；

▲1.5自动判断Hp感染阴阳性并给出Hp感染的具体数值；

1.6配备微型打印机，自动打印测量结果；

1.7仪器故障中文提示，方便检查维修；

1.8闹钟提示功能，方便医生把握病人的吹气等待时间。

1.9技术参数：

1.9.1 本底计数率≤40CPM；

▲1.9.2 14C的探测效率≥15%；

1.9.3 测量时间150~1000秒（以10秒为单位可任意设定）；

1.9.4 功耗≤20VA；

1.9.5 体积（长×宽×高）≈275mm×210mm×195mm；

1.9.6 净重≤10Kg；

1.9.7 调试用集气卡（试剂盒）三个。

（九）、高档应用型高档应用型双能X线骨密度仪  1套

1.技术参数和标准配置

1.1技术性能

1.1.1 智能笔形线束技术：准确、快速。无需定位预扫，一次扫描，自动确定骨骼范围，围绕骨骼区域智能化缩小扫描范围，避免不必要辐射；

1.1.2 单键检测流程技术： 从病例录入到定位扫描、分析处理以及报告均采用自动化流程，单键操作，在提高工作效率同时，减少人为误差；

1.1.3 智能扫描分析技术；

1.1.4 全中文智能操作平台；

1.1.5 可旋转平移扫描臂，舒适检测；

1.1.6 适应症：诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效。

2. 技术参数规格

2.1主要规格及系统概述

2.1.1 全封闭骨密度扫描床 （长x宽>180x86cm），非折叠式床体；

2.1.2 可水平旋转扫描臂，移动角度：0～90度，方便患者体位摆放；

2.1.3 恒稳电压系统 高压稳定性±0.5%；

▲2.1.4 K缘过滤器, 同时产生高低双能, 高能76Kev，低能38Kev；

2.1.5  X线球管冷却方式：油冷+风冷；

▲2.1.6 智能笔束扫描系统；

2.1.7  精密激光定位系统；

▲2.1.8 多点骨密度校准系统，每次校准时间≤6分钟；

▲2.1.9 屏幕精细再定位系统；

2.1.10 检测专用定位器：正位脊柱扫描定位器；单侧/双侧股骨扫描定位器；

2.1.11 可旋移扫描臂。

2.2 骨密度软件

2.2.1 基于 Windows XP平台

2.2.2 中文骨密度操作软件，无需第三方汉化转换

2.2.3 中文影像及结果报告

2.2.4 实时多媒体骨密度帮助

2.2.5 金属及异物自动分析

2.2.6 脊柱侧弯自动分析

2.2.7 与既往检查对比分析

2.2.8 T值和Z值分析软件

2.2.9 智能扫描软件

2.2.10 WHO骨折风险评估

2.2.11体重/种族差异校正软件（适合亚洲人群）

2.2.12骨密度及标准骨密度计算软件包

2.2.13检测结果态势分析软件

2.2.14正位脊柱自动分析软件

2.2.15单侧股骨自动分析软件

2.2.16中文多部位集成检测报告软件（可将两个部位报告集成在一张A4报告纸上，请提供报告样本）

2.3 质量检测

2.3.1 检测质量控制系统

2.3.2 自动化质量检测趋势分析

2.4 技术参数及要求

2.4.1 国际知名品牌：提供SFDA， FDA，CCC，CE认证

▲2.4.2 病人剂量： 脊柱/股骨 标准扫描模式≤2.0mRad

▲2.4.3 外溢剂量（≤0.2mR/h/距扫描床1米,无需特殊防护）

2.4.4 双能线发生方式（连续式，同时产生纯净、无干扰的双能X线）

▲2.4.5 智能扫描功能：无需预扫，可根据扫描物体形态，自动调整扫描宽度

2.4.6 扫描时间：单侧股骨或正位脊柱 ≤138秒

2.4.7 精确度：脊柱、单侧股骨≤1.2%，双侧股骨≤0.5%

2.4.8 图像：灰度级影像，屏幕及报告图像非伪彩显示

3. 硬件及配置

3.1硬件技术部分

3.1.1 封闭式专业扫描床－长186×宽86×高130厘米

3.1.2 恒稳电压系统

3.1.3 K缘过滤器,同时产生高低双能，高能76Kev，低能38Kev

3.1.4 智能笔束扫描系统

3.1.5 油冷+风冷X线球管保护系统

3.1.6 精确激光定位器

3.1.7 正位脊柱扫描定位器

3.1.8 单侧/双侧股骨扫描定位器

3.1.9 可旋移扫描臂

3.2 临床功能

3.2.1正位脊柱自动分析软件

3.2.2单侧股骨自动分析软件

3.2.3 全身脂肪百分比评估软件

3.3骨密度仪检测系统

3.3.1 骨密度仪操作软件

3.3.2 智能扫描软件包

3.3.3 LUNAR 参照数据库

3.3.4 NHANES III 参照数据库

3.3.5 与既往检查对比软件

3.3.6 检测结果态势分析软件

3.3.7 屏幕定位微调软件

3.3.8 金属、异常区域智能分析软件包

3.3.9  体重/种族差异校正软件（适合亚洲人群）

3.3.10 T值和Z值分析软件

3.3.11骨密度计算软件包

3.3.12 多媒体培训软件

3.3.13 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析及质检模）

3.3.14  多部位集成报告软件

3.3.15 高级髋关节分析软件包

3.3.16  电源：～220V

3.3.17 工作站： 国际知名品牌电脑 （320G硬盘, P4双核处理器, LCD 20〞液晶显示器，2G内存，DVD光驱，预装中文WINDOWS XP操作系统）

3.3.18 国际知名品牌彩色照片质量喷墨打印机。

【三】分包二质量保证及售后服务要求

(1)、投标人应确保其所投设备组成系统的完整性,包括合同文件遗漏的一切事项,只要这些事项可以确定为是保证中标人所需系统的安全、稳定、可靠所必须应该被认为包括在合同价格之内。

(2)、提供的所有货物及有关服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区。必须保证是原厂全新的货物。

(3)、所有设备系统材料及配件等均应是原厂全新设备并符合招标文件技术参数及配置清单要求。

(4)、所有的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

(5)、国际品牌的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准,具有合法的手续和途径。

(6)、保修期为设备安装调试验收合格之日起壹年（彩色B超贰年）。保修期内，由中标人免费提供原厂全新的易损备品备件及服务。保修期后要以优惠价长期供应配件, 免收劳务维修费和旅差费。备品备件需保证10年以上的供应期。提供所有设备的终身维修服务。

(7)、保修期内非因医院人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切修理、调换或退货的实际费用。

(8)、中标人负责所有设备的免费安装、调试和不少于三个工作日的上机操作现场培训，直至掌握全套设备的使用操作。

(9)、保修期内中标人或厂方要保证设备98%正常运行，该98%正常运行的计算基础是每天二十四小时，如因中标人或厂方导致设备未能达到所保证的正常运行时限，保修期相应延长，并负责培偿因此所造成的一切经济损失。

(10)、保修期内、外机器出现故障，采购人通知中标人或厂方，工程师应于1小时内响应， 12小时内到达现场，备件同时到位。

(11)、因质量问题而发生争议，由揭阳市产品质量监督检验所进行质量鉴定。符合质量标准的，鉴定费用由医院承担；不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

(12)、中标人无偿培训医院的维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按医院安排。

(13)、中标人提供以中文为主的产品使用说明书、安装维修手册、调试检测试压、验收资料等技术资料。

(14)、提供所有产品的有效注册证明。

(15、)如在签约后发现中标人在投标时有虚假行为，立即终止合同，中标人应依法赔偿招标人的经济损失，并向有关主管部门通报其投标虚假行为。

四、验收要求

交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

五、付款方式（最终付款方式以合同签订为准）

(1)、分包一付款方式双方协商另议。

(2)、分包二付款方式所有设备到位安装调试验收合格后付95%中标款。

(3)、分包二中标价的5%作为质保金，1年后的15日内，项目无质量问题即无息付清余款。

(4)、款项支付时，中标方同时向买方提供相应金额的正式发票。

- 第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：普宁华侨医院。

2.2“采购代理机构”是指：广州有德招标代理有限公司。

2.3“招标采购单位”是指：采购代理机构和采购人。

2.4“合格的投标人”是指：1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5 “中标人”是指：经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6“投标文件”是指：报价人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等内容的实质性响应文件。

2.7“投标保证金”是指：按照采购项目总预算一定比例的，要求投标人在提交投标文件之前缴纳的金额，用于规避采购人在本次招标项目中可能因投标人行为而蒙受的风险。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

5. 禁止事项

5.1	采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

5.2	投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.3	除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

5.4	《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

5.5	凡两家或以上公司为同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的投标活动，一经发现，将视同串标处理。

二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

6.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7. 招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

7.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8. 招标文件的修改

8.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

8.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

8.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

9．投标的语言

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照招标文件第二部分“用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。投标人的报价应包括供货方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

11.3《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2） 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

（3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

11.5投标文件的报价超过本项目采购预算的，作为无效标处理。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标（招标文件允许有备选方案的除外）。

13. 联合体投标

13.1不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件第五部分《投标文件格式》中的“资格证明文件”。

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的合格性和符合招标文件规定的文件：内容详见招标文件第五部分《投标文件格式》。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金交纳形式：银行汇票、银行汇款、银行保函等。

17. 投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

（1）用银行汇票、银行汇款提交的，应在投标截止时间之前送达以下账户：

收款人：广州有德招标代理有限公司

开户行：招商银行广州天润路支行

账 号： 120906120910101

联系人：江小姐

联系电话：020-22644809

并请注明“普宁华侨医院电子处方及医生工作站信息系统集成改造升级和医疗设备采购项目”投标保证金。

（2）用银行保函提交的，应符合下列规定：

① 采用银行的格式；

② 由中华人民共和国境内的银行出具；

③ 有效期超过投标有效期90天；

④ 单独封装入唱标信封并连同投标文件一并提交。

16.3投标保证金金额：分包一：人民币 叁万捌仟元整  38，000.00元

分包二：人民币 叁万玖仟元整  39，000.00元

16.4投标保证金交纳截止时间：于投标文件截止时间前一天到达采购代理机构指定账户。

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

（1） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2） 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时间见《投标邀请函》，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式八份，其中正本一份（内装投标文件纸质1份，单独的开标一览表纸质一份及投标文件电子文档各一份，电子文件要求光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩），副本七份（纸质），投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“开报一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明项目名称、项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

20.4投标时须提交《普宁华侨医院招标项目现场勘查承诺书》。

五、开标、评标、定标

21. 开标

21.1采购代理机构按《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标会由采购代理机构主持，投标人法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证件准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人法定代表人或其授权代表未参加开标会的，其投标将被拒绝。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九、评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人实质上没有响应招标文件要求的，其投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

- 投标文件的报价超过本项目采购预算的，作为无效标处理；

- 不在投标有效期内；

- 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

- 投标文件对招标文件的实质性技术与商务条款（即标注*号条款）产生偏离的；

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量 和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

- 符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

- 不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字以书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐两名中标候选人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27.替补候选人的设定与使用：如在授标之前，第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，或者自动放弃中标的，采购人可以依法确定第二中标候选人为中标人。

六、质疑

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给予答复，并将结果告知有关当事人。

七、合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

八、适用法律

31. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、标准及步骤

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、评标标准及步骤。

32．评标方法

本次评标采用综合评审法，评标以招标文件规定的条件为依据，评分比重如下：

分包一：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 20分 | 35分 |

分包二：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 20分 | 35分 |

33.评标标准

33.1评标工作依据《政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行评价和比较。

34．评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审和综合评审。

34.1初审

34.1.1资格性检查

| 评审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- |
| 详见《投标邀请函》“投标人资格要求” |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

35.1.2符合性检查；

| 评审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标函 |  |  |  |  |
| 投标报价超过本项目采购预算 |  |  |  |  |
| 交货期满足招标文件要求 |  |  |  |  |
| 投标保证金按照招标文件要求提交 |  |  |  |  |
| 没有出现招标文件中规定的投标无效情况 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

34.2综合评审

34.2.1评分细则

分包一：商务评价（20分）

| 序 号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 1、国家工业和信息化部（原国家信息产业部）颁发的计算机信息系统集成资质（原国家信息产业部颁发的有效期内的证书有效）：壹级得4分；贰级得2分；叁级得1分。 2、省级以上《信息系统安全服务等级证》：壹级得3分；贰级得2分；叁级得1分。 3、省级以上《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》：壹级得3分；贰级得2分；叁级得1分。 | 10分 |
| 2 | 产品质量一般保障(电脑)： | 1、ISO/IEC27001（ISO的服务认证）：有得2分，没有得0分； 2、20万小时平均无故障时间检验合格认证：有得3分，没有得0分。 | 5分 |
| 3 | 产品品质保障： 服务器 | 全球市场占有额（提供IDC数据证明）第一名得3分；第二名得2分；第三名得1分；没有得0分。 | 3分 |
| 4 | 在线式UPS | TLC 产品标准认证: 有得1分，没有得0分。 | 2分 |
|  |  | ISO 14004:2004环境管理体系认证：有得1分，没有得0分。 |  |
| 合计 |  |  | 20分 |

分包一：技术部分（共45分）

| 序号 | 指标 | 评价依据 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力及资质 | 横向比较投标人综合实力及资质情况 [优：10-8分，良：7-5分；差：4-0分] | 10分 |
| 2 | 设备配置情况 | 1、设备配置能够满足用户需求，所提供电脑具有中国节能认证（10-7分） 2、设备配置部分满足用户需求，并能提供证明材料者为良（6-1分） 3、设备配置不能满足用户需求且不能提供证明材料者为差（0分） | 10分 |
| 3 | 整体实施方案 | 横向比较整体规划和服务组织方案的合理性、可行性、针对性、可操作性；过程控制方案、针对性；人员专业水平、经验；主要设备厂家认证资质、设备配置；技术措施、服务工期的合理性、可行性、针对性、可操作性等。 [优：8-6分；良：5-3分；差：2-0分] | 8分 |
| 4 | 质量保证体系 | 质量保证措施和质量违约承诺措施的明确性、针对性、可行性。 [优：4-3分；良：2-1分；差：0分] | 4分 |
| 5 | 产品质量一般保障 | 1、厂家自主研发，拥有完整知识产权(存储备份)：得1分，没有得0分。 2、ROHS环保标准认证(存储备份)：得1分，没有得0分。 3、（ROHS）环保标准认证（电脑）：有得3分，没有得0分； | 5分 |
| 6 | 售后服务 | 售后服务内容、售后服务计划、服务体系、关键技术向需求方开放及售后服务响应时间承诺等。 [优：4-3分；良：2-1分；差：0分] | 4分 |
| 7 | 合理化建议 | 作业流程、作业内容的科学性，及对项目后期进一步扩展方向的合理化建议等。 [优：4-3分；良：2-1分；差：0分] | 4分 |
| 总计 |  |  | 45分 |

包组二：商务评价

| 序号 | 指标 | 评价依据 | 等级分值 | 分值 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目的经验 | 以中标通知书、验收报告或合同中任何一个证明文件为准 | 同类项目15项(含)或以上 | 4分 | 4分 |
|  |  |  | 同类项目15项~10项 | 3分 |  |
|  |  |  | 同类项目10项~5项 | 1分 |  |
| 2 | 企业规模 | 横向对比，公司硬件环境、设施配备、员工数量、分支机构、客户数量等要素 | 综合评价最优 | 2分 | 2分 |
|  |  |  | 综合评价次之 | 1分 |  |
|  |  |  | 综合评价较差 | 0分 |  |
| 3 | 近二 年营业累计额 | 700万(含)或以上 |  | 3分 | 3分 |
|  |  | 700万~500万 |  | 2分 |  |
|  |  | 500万~300万 |  | 1分 |  |
|  |  | 200万(含)或以下 |  | 0分 |  |
| 4 | 企业的财务状况 | 依据08-09年的年度财务报表，进行横向对比 |  | [优：3分；良：2分；差：0分] | 3分 |
| 5 | 企业信誉 | 没有不良业绩及诉讼史，提供用户的奖励和表扬 |  | 0.5分 | 1分 |
|  |  | 没有不良业绩及诉讼史 |  | 0.5分 |  |
| 6 | 银行资信或余额证明 | 有：1分；无：0分 |  | 1分 | 1分 |
| 7 | 标书条款的响应程度 | 完全响应标书条款，售后服务、安装及培训等无偏离并优于标书要求的条款： |  | 6分 | 6分 |
|  |  | 响应标书条款，售后服务、安装及培训等有1-3项偏离 |  | 4分 |  |
|  |  | 响应标书条款，售后服务、安装及培训等有4-6项偏离 |  | 2分 |  |
|  |  | 响应标书条款，售后服务、安装及培训等有7项及以上偏离 |  | 0分 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 20分 |

包组二：技术部分

| 序号 | 指标 | 评价依据 | 等级分值 |  |  | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应 程度 | 主要材料的技术参数对采购文件的响应程度 | 优 | 投标设备的技术参数要求、配置、性能指标优于招标文件要求，配置合理完整，无缺漏项。 | 8-10分 | 10分 |
|  |  |  | 良 | 投标设备的主要技术参数要求、配置、性能指标基本符合招标文件要求，配置基本完整 。 | 5-7分 |  |
|  |  |  | 中 | 投标设备的主要技术参数要求、配置、性能指标与招标文件要求有一定偏离。 | 1-4分 |  |
| 2 | 设备技术性能指标 | 主要设备性能进行横向对比 | 优 | 完全满足且优于招标文件主要性能要求，综合评价最优 | 20-25分 | 25分 |
|  |  |  | 良 | 满足用户需求方案要求，且基本符合招标文件要求，综合评价次之 | 15-20分 |  |
|  |  |  | 中 | 基本符合主要性能要求，与招标文件要求有一定偏离，综合评价较差 | 10-15分 |  |
| 3 | 质保期内技术支持及质量保证承诺 | 根据质量保证措施及承诺可靠等横向对比 | 综合评价最优 |  | 3分 | 3分 |
|  |  |  | 综合评价次之 |  | 2分 |  |
|  |  |  | 综合评价较差 |  | 1分 |  |
| 4 | 售后服务承诺 | 售后服务以及质保期、保修内容（包括费用、服务响应时间） | 优 | 满足用户需求，且能提供优于招标文件要求的方案，综合评价最优 | 3分 | 3分 |
|  |  |  | 良 | 满足用户需求方案要求，综合评价次之 | 2分 |  |
|  |  |  | 中 | 部分有偏离用户需求方案要求，综合评价较差 | 1分 |  |
| 5 | 安装、调试、 验收 | 测试及验收标准科学、合理，符合相关标准及规定 | 优 | 安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施 | 4分 | 4分 |
|  |  |  | 良 | 安装调试及验收方案具体可行 | 2-3分 |  |
|  |  |  | 中 | 安装调试及验收方案基本可行 | 1分 |  |
| 总计 |  |  | 45分 |  |  | 45分 |

注：将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的技术评分。

34.2.3价格评估

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评分=（评标基准价／评标价）×价格权重×100

34.2.4自主创新产品加分

自主创新产品加分是在满足基本技术条件的前提下，在上述的基础上根据自主创新产品近五年内获得奖项及专利认证情况按一定幅度加分。加分幅度按粤财采购[2009]13号《关于印发<广东省自主创新产品政府采购的若干意见>的通知》第四部分·政府采购评审的有关要求执行。

34.2.4.1投标人所投的自主创新产品获得有关奖项及发明专利的，给予价格评标总分值和技术评标总分值的4%-8%幅度不等的加分，具体加分幅度如下：

- 该自主创新产品近五年内获得中国专利金奖或国家科技进步一等奖的，给予8%的加分；

- 该自主创新产品近五年内获得中国专利优秀奖或国家科技进步二等奖的；获得广东省专利金奖或广东省科技进步一等奖的，给予7%的加分；

- 该自主创新产品近五年内获得广东省专利优秀奖或广东省科技进步二等奖的，给予6.5%的加分；

- 该自主创新产品近五年内获得广东省科技进步三等奖的，给予6%的加分；

- 该自主创新产品拥有中国发明专利，且申请了国外专利的，给予5.5%的加分；

- 该自主创新产品拥有中国发明专利的，给予5%的加分；

- 其他自主创新产品给予4%的加分。

34.2.4.2投标产品中仅有部分自主创新产品时，投标人应单独列出自主创新产品报价。并计算出自主创新产品报价占总报价的比重，价格评标总分值和技术评标总分值的加分幅度分别为第34.2.4.1点中a-g款的加分幅度乘以该比重。

自主创新产品加分评审表

| 序号 | 评审内容 | 加分 幅度 | 有效投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人… |
| 1 | 该自主创新产品近五年内获得中国专利金奖或国家科技进步一等奖 | 8% |  |  |  |  |
| 2 | 该自主创新产品近五年内获得中国专利优秀奖或国家科技进步二等奖/获得广东省专利金奖或广东省科技进步一等奖 | 7% |  |  |  |  |
| 3 | 该自主创新产品近五年内获得广东省专利优秀奖或广东省科技进步二等奖 | 6.5% |  |  |  |  |
| 4 | 该自主创新产品近五年内获得广东省科技进步三等奖 | 6% |  |  |  |  |
| 5 | 该自主创新产品拥有中国发明专利，且申请了国外专利 | 5.5% |  |  |  |  |
| 6 | 该自主创新产品拥有中国发明专利 | 5% |  |  |  |  |
| 7 | 其他自主创新产品 | 4% |  |  |  |  |
| 自主创新产品加分合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、自主创新产品加分是在满足基本技术条件的前提下，根据该自主创新产品于近五年内获得奖项及专利认证情况按上述幅度进行加分。2、投标人分栏中填写“√”表示该投标人具备该项加分条件，“×”表示该投标人不具备该项加分条件。3、评委按该自主创新产品近五年内获得最高奖项及专利认证评分，不重复加分。4、计算公式：自主创新产品加分得分=加分幅度×价格及技术评标总分值×自主创新产品报价比重。

34.2.5综合比较与评价

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分+自主创新加分

34.3推荐中标候选供应商名单

评标委员会将技术、商务、价格、自主创新各项得分相加按四舍五入原则精确到小数点后两位，将综合评分按由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为第一中标供应商，第二名为第二中标供应商。

十、废标处理

35.根据《政府采购法》第三十六条规定，出现下列情形之一的将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

注：①如果同一品牌同一型号产品有多家投标人参与竞争，同一品牌同一型号产品的投标人按一家投标人计算。

②如果同一品牌同一型号产品的售后服务均由制造厂商提供，则通过资格性和符合性审查的该品牌型号产品的投标人中，只选取其中投标价最低的投标人进入详细评标，其余投标人作淘汰处理。

十一、定标

36.凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并将其移交政府采购监督管理部门依法处理：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

37.采购代理机构在评标结束后三个工作日内将评标报告及《采购结果确认函》送采购人。同时通知评委会推荐的中标人在二个工作日内，将相关资料的原件（详见第五部分《投标文件格式》要求）送采购人核对与该中标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起三个工作日内，核对没有不一致的，依法确认中标供应商；核对发现有不一致或中标人无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按无效投标处理。核对发现有不一致的，视为提供虚假材料谋取中标；无正当理由不按时提供原件的，视为拒绝有关部门监督检查，由监管部门根据《政府采购法》第七十七条规定进行处罚。

38.采购代理机构将结果在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和广州有德招标代理有限公司网站（www.youde.net）进行中标公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

39.中标结果公告公布同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出《招标代理服务费缴费通知书》。

40.本项目招标代理服务费按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定计收。

40.1本项目类型为货物类。

40.2以中标通知书中确定的中标总金额作为招标代理服务费的计算基数。

40.3招标代理服务费收取标准：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

40.4招标代理服务费按差额定率累进法计算。

40.5招标代理服务费币种为人民币。

40.6中标人自采购代理机构在网上发布中标公告之日起15天内缴交招标代理服务费。

40.7招标代理服务费收取：

收款单位名称：广州有德招标代理有限公司

开户银行：中国光大银行广州分行

招标代理服务费收款账号：38610188000123567

41.中标人凭采购代理机构开具的《招标代理服务费缴费通知书》到采购代理机构办理缴费手续，凭银行划账回单到采购代理机构开具发票，并领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

42.中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

- 第四部分　合同书格式

分包一合同格式：

普宁市政府采购

合 同 书

(货物类)

项目编号：PNHQ423G/YD10G0628

项目名称：普宁华侨医院电子处方及医生

工作站信息系统集成改造项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、装卸、二次搬运、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、产品必须具备原产地证明合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：普宁华侨医院

五、付款方式

见采购项目内容。

六、质保期及售后服务要求

见采购项目内容。

七、验收：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，具有合法进货渠道，依法可安全使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有设备的附件必须齐全。

3、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程或提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物或接受服务，到期拒付货物或服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、乙方所提供的软件版本及升级改造软件系统如出现侵犯他人著作权、专利权等的一切违约责任、法律责任均由乙方承担，甲方不承担因此引起的任何法律责任。甲方有权追究乙方由此引起的一切损失和法律责任。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后一日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函等）即成为本合同的有效组成部分。

3、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式六份，具有同等法律效力，甲方二份、乙方一份，采购管理机构一份，监督部门一份，政府采购代理机构一份。

甲方（盖章）：普宁华侨医院       乙方（盖章）：

法人代表：                       法人代表：

签定日期：2010年  月  日        开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

签定日期：2010年 月  日

分包二合同格式：

普宁市政府采购

合 同 书

(货物类)

项目编号：PNHQ423G/YD10G0628

项目名称：普宁华侨医院医疗设备项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、产品必须具备原产地证明合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：普宁华侨医院

五、付款方式

见采购项目内容。

六、质保期及售后服务要求

  - 乙方应确保其所投设备组成系统的完整性,包括合同文件遗漏的一切事项,只要这些事项可以确定为是保证乙方所需系统的安全、稳定、可靠所必须应该被认为包括在合同价格之内。

  - 乙方提供的所有货物及有关服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区。必须保证是原厂全新的货物。

  - 所有设备系统材料及配件等均应是原厂全新设备并符合招标文件技术参数及配置清单要求。

  - 所有的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

  - 国际品牌的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准,具有合法的手续和途径。

  - 保修期为设备安装调试验收合格之日起壹年（彩色B超贰年）。保修期内，由乙方免费提供原厂全新的易损备品备件及服务。保修期后要以优惠价长期供应配件, 免收劳务维修费和差旅费。备品备件需保证10年以上的供应期。提供所有设备的终身维修服务。

  - 保修期内非因医院人为原因而出现产品质量及安装问题，由中乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切修理、调换或退货的实际费用。

  - 乙方负责所有设备的免费安装、调试和不少于三个工作日的上机操作现场培训，直至掌握全套设备的使用操作。

  - 保修期内乙方或厂方要保证设备98%正常运行，该98%正常运行的计算基础是每天二十四小时，如因乙方或厂方导致设备未能达到所保证的正常运行时限，保修期相应延长，并负责培偿因此所造成的一切经济损失。

  - 保修期内、外机器出现故障，甲方通知乙方或厂方，工程师应于1小时内响应， 12小时内到达现场，备件同时到位。

  - 因质量问题而发生争议，由揭阳市产品质量监督检验所进行质量鉴定。符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

  - 乙方无偿培训医院的维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按医院安排。

  - 乙方提供以中文为主的产品使用说明书、安装维修手册、调试检测试压、验收资料等技术资料。

  - 如在签约后发现乙方在投标时有虚假行为，立即终止合同，乙方应依法赔偿甲方的经济损失，并向有关主管部门通报其投标虚假行为。

七、验收：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，具有合法进货渠道，依法可安全使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有设备的附件必须齐全。

3、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程或提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物或接受服务，到期拒付货物或服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4、乙方所提供的软件版本及升级改造软件系统如出现侵犯他人著作权、专利权等的一切违约责任、法律责任均由乙方承担，甲方不承担因此引起的任何法律责任。甲方有权追究乙方由此引起的一切损失和法律责任。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后一日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函等）即成为本合同的有效组成部分。

3、 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法人代表：                       法人代表：

签定日期：2010年  月  日        开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

签定日期：2010年 月  日

- 第五部分　投标文件格式

普宁华侨医院

电子处方及医生工作站信息系统集成改造升

级和医疗设备采购项目

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

分包号：

投标人名称：                （盖章）

日期：             年      月      日

货物类项目投标文件

一、资格性文件

二、商务部分

三、技术部分

四、价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标函

2.3投标保证金交纳凭证

2.4退还保证金说明函

- 一、资格性文件

- 1.1 投标函

致：广州有德招标代理有限公司

依据贵方项目名称              （项目编号            ) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份（内装投标文件纸质一份，单独的开标一览表纸质一份及投标文件电子文档各一份，电子文件要求光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩），副本七份（纸质）。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7、我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人名称(盖章)：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字）：

开户银行：

帐号：

日期：

- 1.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：广州有德招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广州有德招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此委托书原件提交政府采购代理机构作为投标文件附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

- 1.3投标保证金交纳凭证

致：广州有德招标代理有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的              项目编号为           分包号：      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

- 1.4中标服务费支付承诺书

致：广州有德招标代理有限公司

本公司           (投标人名称)        在参加贵公司举行的       (项目名称)     (项目编号：                 )招标中如获中标, 按照招标文件的规定向采购代理机构缴交招标代理服务费后，领取中标通知书。

如我公司违约,愿承担全部法律责任。

特此承诺!

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 1.5关于资格的声明函

致：广州有德招标代理有限公司

关于贵方项目名称:____________项目编号：        分包号：            ）招标，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

详见《招标邀请》

详见《商务评审表》

详见《技术评审表》

投标人认为有必须的其他资料

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（如须提供）

致：广州有德招标代理有限公司

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1、代表我方办理贵方（项目编号               、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别承担负责。

3、我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4、授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5、我方于      年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或其授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（或其授权代表）（签字）：

职务：

部门：

年   月   日

附件《普宁华侨医院招标项目现场勘查承诺书》

普宁华侨医院招标项目现场勘查承诺书

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  |  |
| 招标代理机构 | 广州有德招标代理有限公司 | 项目编号 |  |
| 现场勘查时间 | 2010年＿月＿日 |  |  |
| 勘查公司名称 |  |  |  |
| 勘查公司 证明材料 | 营业执照副本复印件□、税务登记证复印件□、计算机信息系统集成三级或以上资质原件、复印件（招标单位存档）□（复印件须注明“与原件相符”并加盖公章）、介绍信□ |  |  |
| 勘查内容 | 勘查公司参加人员签名： 时间： |  |  |
| 承诺内容 | 勘查公司参加人员签名： 时间： |  |  |
| 招标 单位 意见 | 项目负责人： 参加人员签名： 时间： |  |  |

- 二、商务部分

- 2.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近     年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人提供的此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 联系人: 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 电话: 传真: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 联系人: 电话: 传真: |

三、近二年同类项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（注：请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 2.2商务条款响应表

实质性响应商务条款（“*”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响 应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 2.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期

2、应急维修时间安排

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）

4、维修服务收费标准

5、制造商的技术支持

6、其它服务承诺

7、培训计划

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 三、技术部分

- 3.1货物说明一览表

包组名称：                                           分包号：

| 货物名称 | 品牌 | 规格及型号 | 原产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行列表填写，但必须体现以上内容。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 3.2技术条款响应表

实质性响应技术条款（“*” 项）响应表

包组名称：                                           分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的 “*” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 3.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1、设备配置简介

2、设备技术特点说明及详细方案

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 四、价格部分

- 4.1开标一览表

| 分包号 | 包组名称 | 投标总价（元） | 交货期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 电子处方及医生工作站信息系统集成改造升级 | （大写）：人民币 （小写）：￥ |  |
| 分包二 | 医疗设备 | （大写）：人民币 （小写）：￥ |  |
| 备注 |  | 1、金额大写与小写不符时，以大写为准 2、交货期包括供货、安装、调试、验收日期 |  |

注：1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日

- 4.2投标报价明细表

分包名称：                                          分包号：

| 序号 | 类别 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备类 （包括零配件） |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务类 |  | - | - |  |  |  |
| 5 |  |  | - | - |  |  |  |
| 6 |  |  | - | - |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | （大写）人民币 ； （小写）￥ 元 |  |  |  |  |  |

注：以下仅为参考，可增列填写，填写内容须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或其授权代表）（签字）：

日期：   年   月   日